## 表紙
川口市立医療センター
検査システム更新
システム要求仕様書
（兼 技術回答書）
商号又は名称

## 検体
【検査システム更新】システム要求仕様書（検体）
「回答」・・・ ○：標準機能として可能 △：一部可能、カスタマイズにより可能、将来的には可能 ×：不可能
※必須項目は標準機能として満たすこと（「○」回答）
項目 |  |  |  | 必須 | 回答 | 計 | 備考
1 | システム基本性能
| 1-1 | システム基本仕様 | [5 empty] | 必須判定
|  | 1-1-1 | システムの基本形態はクライアント／サーバシステムである |  |  | 0
|  | 1-1-2 | マルチアクセス機能を有する。ネットワーク上の複数のサーバで管理している各データベースを任意のクライアントからアクセスできる | ☆ |  | 0 |  | NG
|  | 1-1-3 | 排他制御が可能である | ☆ |  | 0 |  | NG
|  | 1-1-4 | サーバ構成に関係なく、日次バックアップを実施できる | ☆ |  | 0 |  | NG
|  | 1-1-5 | サーバは24時間365日連続稼動できる（メンテナンス時を除く） | ☆ |  | 0 |  | NG
|  | 1-1-6 | メインサーバに加えバックアップサーバへ常にデータをバックアップしている |  |  | 0
|  | 1-1-7 | バックアップサーバへの切替操作が容易である |  |  | 0
|  | 1-1-8 | HISのダウン時も検査運用が停止せず、HIS復旧時自動的に結果送信など速やかに整合性が担保できる | ☆ |  | 0 |  | NG
|  | 1-1-9 | バックアップによる復旧範囲はデータベースの全データならびにバックアップ対象として指定したフォルダデータとできる | ☆ |  | 0 |  | NG
|  | 1-1-10 | バックアップはバッチ（タスク）機能を利用して自動化できる |  |  | 0
|  | 1-1-11 | 日付更新時、検査業務を停止することなく運用ができる | ☆ |  | 0 |  | NG
|  | 1-1-12 | システムは、リソース監視、死活監視、パフォーマンス監視、エラー監視を行うことができる |  |  | 0
|  | 1-1-13 | リソース監視は、CPU使用率、メモリ使用率、ディスク使用率を対象とする |  |  | 0
|  | 1-1-14 | パフォーマンス監視は、パフォーマンスモニタ値、特定クエリの実行時間、外部連携実行時間などを対象とする |  |  | 0
|  | 1-1-15 | エラー監視は、システムログ、アプリケーションログを対象とする |  |  | 0
|  | 1-1-16 | 検体検査情報はサーバのハードディスク内に最大10年間保存できる（ハードディスク容量に依存する） | ☆ |  | 0 |  | NG
|  | 1-1-17 | ログは暗号化された状態で管理され、ファイヤーウォールなどセキュリティに十分配慮されている |  |  | 0
|  | 1-1-18 | VPN接続し、遠隔メンテナンスできる | ☆ |  | 0 |  | NG
| 1-2 | セキュリティ・トレーサビリティ
|  | 1-2-1 | システム使用時に、認証ID（ログインID、パスワード）によるシステム認証ができる | ☆ |  | 0 |  | NG
|  | 1-2-2 | ログイン時、FeliCaなどのRFIDを使用できる |  |  | 0
|  | 1-2-3 | パスワードの長さ・複雑さを設定できる |  |  | 0
|  | 1-2-4 | パスワードエラー回数の設定ができる |  |  | 0
|  | 1-2-5 | ユーザーIDごとに使用可能な業務の権限（アクセス権限）を設定できる | ☆ |  | 0 |  | NG
|  | 1-2-6 | 操作者を認識し、登録した操作者の権限レベルに応じたメニューを表示することができる |  |  | 0
|  | 1-2-7 | システム操作ロック中、バックグラウンドで稼働しているサービスおよびアプリは継続して稼働できる |  |  | 0
|  | 1-2-8 | 承認権限では、閲覧、更新、承認、承認解除権限が設定できる |  |  | 0
|  | 1-2-9 | 画面に表示されている患者の個人情報（患者ID、氏名）を非表示にできる機能を有する |  |  | 0
|  | 1-2-10 | 一連の検査業務における各工程の作業記録をシステムでログ管理できる（ユーザーID、作業項目、開始・終了時刻、作業端末、患者IDなど） | ☆ |  | 0 |  | NG
|  | 1-2-11 | 保存したログは、目的に準じた検索ができる（処理日、操作ユーザー、操作端末、検査依頼） |  |  | 0
|  | 1-2-12 | マスターログは、目的に準じた検索ができる（処理日、操作ユーザー、マスター、処理（追加・更新・削除）、操作端末） |  |  | 0
|  | 1-2-13 | ログを暗号化して保管できる |  |  | 0
|  | 1-2-14 | ログは永続保存できる（ハードディスク容量に依存する） |  |  | 0
| 1-3 | ソフトウェア基本性能
|  | 1-3-1 | １日の最大依頼受付数：99,999以上 | ☆ |  | 0 |  | NG
|  | 1-3-2 | 検査項目マスタ：999,999以上 | ☆ |  | 0 |  | NG
|  | 1-3-3 | 検査項目コード：半角英数最大6桁 |  |  | 0
|  | 1-3-4 | 検査項目コードが展開する子項目：100項目以上 |  |  | 0
|  | 1-3-5 | 1検査依頼における検査項目数：999項目以上 |  |  | 0
|  | 1-3-6 | 検査容器コード：999種類以上 | ☆ |  | 0 |  | NG
|  | 1-3-7 | ワークシートコード：999種類以上 | ☆ |  | 0 |  | NG
|  | 1-3-8 | １ワークシートに登録できる検査項目数：制限なし |  |  | 0
|  | 1-3-9 | セットコード：999種類以上 |  |  | 0
|  | 1-3-10 | １検査依頼あたりに登録できるセット項目数：制限なし |  |  | 0
|  | 1-3-11 | １セット項目あたりに登録できる項目数：制限なし |  |  | 0
|  | 1-3-12 | １検査依頼に登録できる容器：99種類以上 |  |  | 0
|  | 1-3-13 | 精度管理試料：999種類以上 |  |  | 0
|  | 1-3-14 | 診療科・病棟コード：999種類以上 | ☆ |  | 0 |  | NG
|  | 1-3-15 | 患者ID桁数：10桁以上 | ☆ |  | 0 |  | NG
|  | 1-3-16 | 患者カナ氏名：半角30桁以上 | ☆ |  | 0 |  | NG
|  | 1-3-17 | 患者漢字氏名：全角15文字以上 | ☆ |  | 0 |  | NG
|  | 1-3-18 | 医師コード：半角英数字10桁以上 |  |  | 0
|  | 1-3-19 | HISの医師名、コードを自動的に同期できる |  |  | 0
|  | 1-3-20 | 1検体における検体依頼コメント：2種類以上 | ☆ |  | 0 |  | NG
|  | 1-3-21 | 1検体における検体コメント：3種類以上 |  |  | 0
|  | 1-3-22 | 1検体における検体フリーコメント：1個以上 | ☆ |  | 0 |  | NG
|  | 1-3-23 | 結果コード：半角英数字4桁以上 |  |  | 0
|  | 1-3-24 | 1検査依頼における報告フリーコメントおよび受付フリーコメントの登録数・文字数はHIS側の要件にあわせることができる |  |  | 0
|  | 1-3-25 | 検査結果値の桁数：10桁以上登録できる（HISベンダーと協議の上決定） |  |  | 0
|  | 1-3-26 | 1検査項目に検査結果は99回まで測定履歴を保存できる |  |  | 0
|  | 1-3-27 | 1検査結果における結果コメントは2個登録できる | ☆ |  | 0 |  | NG
|  | 1-3-28 | 1検査結果における結果フリーコメントは1個以上登録できる | ☆ |  | 0 |  | NG
|  | 1-3-29 | 数字結果入力時にマスター条件により自動で結果コメントを付随できる（ルールチェック） |  |  | 0
|  | 1-3-30 | 数字結果は小数点桁数をマスターで設定できる |  |  | 0
|  | 1-3-31 | 検査項目に対し、数値・定性の入力結果を制限できる |  |  | 0
|  | 1-3-32 | バーコードラベルは容器単位で設定ができる |  |  | 0
|  | 1-3-33 | 全ての画面で操作ヘルプを表示できる |  |  | 0
|  | 1-3-34 | 使用頻度の高い業務画面のショートカットキー（アイコン）を配置し、画面呼出が容易にできる |  |  | 0
|  | 1-3-35 | ユーザー毎にアプリ操作権限が設定できる |  |  | 0
|  | 1-3-36 | 休祝日、病院休日を管理するマスター画面を有し、設定された情報は各業務画面に反映できる |  |  | 0
|  | 1-3-37 | 患者情報を取り扱う業務画面間は、表示中の患者IDや属性情報を継承し、遷移できる |  |  | 0
|  | 1-3-38 | 検査結果は数値・文言・波形・画像に対応可能できる（分析装置・カメラや顕微鏡・委託検査などからの取り込みに対応） |  |  | 0
|  | 1-3-39 | 検査結果をもとに以下の関連している患者属性情報が更新される | ― | ― | ―
|  | 1-3-40 | ・血液型、感染症の有無 | ☆ |  | 0 |  | NG
|  | 1-3-41 | 患者情報を表示する画面では、最新の血液型検査結果を確認できる |  |  | 0
|  | 1-3-42 | 検査項目情報の表示順は、検査項目コード順・マスター設定値による表示順のいずれかで設定できる |  |  | 0
|  | 1-3-43 | 外注項目は、わかりやすく表示することができる |  |  | 0
|  | 1-3-44 | 未検査分の翌日持ち越しの対象のワークシートに関して、持ち越しできる |  |  | 0
|  | 1-3-45 | MEDISの標準マスター（JLAC10）に対応できる |  |  | 0
|  | 1-3-46 | 波形・画像データは、HIS及び検査情報Webシステム（自社製）へ送信できる | ☆ |  | 0 |  | NG
|  | ― | 画像データは以下の条件で、7年以上の保管および画像フォーマットでの取り出しが可能である | ― | ― | ―
|  | 1-3-47 | ①血算・血液像（分析機スキャッタグラム）10,000件/月 |  |  | 0
|  | 1-3-48 | ②血液像（スメア画像）300件/月 |  |  | 0
|  | 1-3-49 | ③骨髄像（スメア画像）100件/月 |  |  | 0
|  | 1-3-50 | ④尿沈渣（分析機スキャッタグラム）20件/月 |  |  | 0
|  | 1-3-51 | ⑤尿沈渣（鏡検画像）20件/月 |  |  | 0
2 | 外部システム連携
| 2-1 | 外部委託管理
|  | 2-1-1 | 外注業者ごとに検査依頼情報をMEDIS準拠フォーマットの形式で出力・取り込むことができる | ☆ |  | 0 |  | NG
|  | 2-1-2 | 委託用の依頼データファイルを作成し、依頼データ内容を依頼リストとして出力できる | ☆ |  | 0 |  | NG
|  | 2-1-3 | 依頼リストは委託先別に、抽出シーケンス順に作成できる |  |  | 0
|  | 2-1-4 | 依頼ファイルの作成指示は、処理日・委託先・作成区分（作成・再作成）が指定できる |  |  | 0
|  | 2-1-5 | 外注業者毎に検査項目コード変換形式を設定できる |  |  | 0
|  | 2-1-6 | 指定範囲に該当する検査項目情報を出力できる |  |  | 0
|  | 2-1-7 | 依頼ファイルの作成をせず、一覧表示、依頼リストの出力ができる |  |  | 0
|  | 2-1-8 | 委託先からの結果データファイルを取り込み、結果を印刷できる | ☆ |  | 0 |  | NG
|  | 2-1-9 | 委託先からの結果取り込み時、エラーとなった内容を印刷できる | ☆ |  | 0 |  | NG
|  | 2-1-10 | 委託先からの画像ファイルを取り込むことができる | ☆ |  | 0 |  | NG
|  | 2-1-11 | 到着日、到着時刻範囲で抽出できる |  |  | 0
|  | 2-1-12 | 検体到着状況を委託先別に表示できる |  |  | 0
|  | 2-1-13 | 委託先別に未検査リストを出力できる |  |  | 0
|  | 2-1-14 | 院内分注ラベルのまま外部委託先へ検体提出できる |  |  | 0
| 2-2 | HIS連携
|  | 2-2-1 | HISとの接続は、TCP／IPプロトコルによるソケット通信でのデータ連携ができる | ☆ |  | 0 |  | NG
|  | 2-2-2 | HISベンダーが提供する通信フォーマットでの連携に対応できる | ☆ |  | 0 |  | NG
|  | ― | 現行の電子カルテシステム（NEC）との情報連携は以下の要件を満たす（HISベンダーの仕様による） | ― | ― | ―
|  | 2-2-3 | ・検査依頼情報を受信できる | ☆ |  | 0 |  | NG
|  | 2-2-4 | ・検体到着確認実施報告をHISへ送信できる | ☆ |  | 0 |  | NG
|  | 2-2-5 | ・検査依頼情報からの指定材料変更指示に対応できる |  |  | 0
|  | 2-2-6 | ・検査結果情報をHISへ送信できる | ☆ |  | 0 |  | NG
|  | 2-2-7 | ・依頼コメントがHISから受信できる（コード形式またはフリー形式） | ☆ |  | 0 |  | NG
|  | 2-2-8 | ・報告コメントを依頼単位、検体単位、結果単位にHISに送信できる（コード形式またはフリー形式） | ☆ |  | 0 |  | NG
|  | 2-2-9 | ・画像や文書などPDF情報をHISに送信できる | ☆ |  | 0 |  | NG
|  | 2-2-10 | MEDIS・JAHISの標準仕様やHL-7に対応できる | ☆ |  | 0 |  | NG
|  | 2-2-11 | HISダウン時に行なった検査結果について、HIS復旧時に自動的に結果送信ができ整合性が担保できる |  |  | 0
|  | 2-2-12 | HIS連携停止時に、連携接続の自動リトライを行なうことができる |  |  | 0
3 | 検査準備業務
| 3-1 | 依頼管理
|  | 3-1-1 | 患者検索は、患者IDを指定することで過去の検査依頼日・依頼番号、検査日、到着番号、診療科、病棟、指示医の確認ができる | ☆ |  | 0 |  | NG
|  | 3-1-2 | 検査依頼日が過去、当日、未来の登録ができる | ☆ |  | 0 |  | NG
|  | 3-1-3 | 検査依頼項目を修正、削除、追加できる | ☆ |  | 0 |  | NG
|  | 3-1-4 | 検査依頼時に新規患者を登録できる | ☆ |  | 0 |  | NG
|  | 3-1-5 | 依頼登録時に、依頼内容に沿った未印刷ラベルのみが印刷される |  |  | 0
|  | 3-1-6 | 検査依頼属性の入力ができる | ☆ |  | 0 |  | NG
|  | 3-1-7 | 検査属性の修正ができる |  |  | 0
|  | 3-1-8 | 任意の個別、もしくは範囲指定（検査依頼日、依頼番号）の削除ができる |  |  | 0
|  | 3-1-9 | 削除された依頼の削除復帰ができる |  |  | 0
|  | 3-1-10 | コメントの入力ができる |  |  | 0
|  | 3-1-11 | 任意の依頼番号で検査依頼の登録ができる |  |  | 0
|  | 3-1-12 | 検査室内検査依頼として、HISからの検査依頼に影響しない任意の上位キー（オーダー番号）が設定できる |  |  | 0
|  | 3-1-13 | 依頼区分は通常・至急を選択できる | ☆ |  | 0 |  | NG
|  | 3-1-14 | 至急検査については設定により依頼単位・検体単位・検査項目単位に対応できる | ☆ |  | 0 |  | NG
|  | 3-1-15 | 検査依頼時に検体ラベル、分注ラベル、フリーラベルが発行できる |  |  | 0
|  | 3-1-16 | 検査依頼時に同時出力ラベルの出力先を選択できる |  |  | 0
|  | 3-1-17 | 未来分の検査依頼は予約ラベルの対象にできる |  |  | 0
|  | 3-1-18 | 検索条件で指定した検査依頼一覧を確認できる |  |  | 0
|  | 3-1-19 | HISから依頼された検査依頼項目を修正できる |  |  | 0
|  | 3-1-20 | 依頼頻度の高い検査項目を、複数のタブに分けて表示でき、依頼画面に反映できる |  |  | 0
|  | 3-1-21 | 設定された一覧から検査依頼項目をマウス選択することで検査依頼ができる |  |  | 0
|  | 3-1-22 | 検査依頼項目指定時に材料を指定でき、基本材料以外にもマスターで設定されている指定材料へ変更できる |  |  | 0
|  | 3-1-23 | 依頼単位が至急の場合、一括で検査項目の至急区分（至急、通常）へ反映できる |  |  | 0
|  | 3-1-24 | 検査依頼項目として単項目、親子項目、セット検査の入力・修正・削除、及びセット検査内の変更・削除ができる |  |  | 0
|  | 3-1-25 | 患者IDがHISに登録されていない場合でも、仮ID運用により依頼が登録できる |  |  | 0
|  | 3-1-26 | 仮IDから本IDへの変更が容易に行うことができる |  |  | 0
|  | 3-1-27 | HISとの通信により、検査依頼項目と患者属性情報を受信でき、受信した依頼は属性情報の編集可否を制御できる |  |  | 0
|  | 3-1-28 | 部門依頼の検査結果についてもHISの連携仕様に準拠した形で送信できる | ☆ |  | 0 |  | NG
|  | 3-1-29 | 結果・検査項目・属性の条件を組み合わせることで、検査項目の自動追加ができる（ルールチェック機能） |  |  | 0
|  | 3-1-30 | 新規依頼作成にて患者ID入力時、同一日で検査依頼が存在する場合、メッセージが表示され、既存検査依頼の受付番号、受付項目がすべて表示できる |  |  | 0
|  | 3-1-31 | 障害時対応として依頼伝票と同じ並びで検査項目を表示し、マウス選択で検査依頼ができる |  |  | 0
|  | 3-1-32 | 患者IDを指定し、過去の検査履歴を表示できる |  |  | 0
|  | 3-1-33 | 日勤／当直／日直の勤務帯を指定して依頼することにより、抽出条件として台帳や集計で利用できる |  |  | 0
| 3-2 | ラベル出力
|  | 3-2-1 | 受付日、受付番号の個別・範囲指定にて検査ラベル（採取・１次分注・２次分注・３次分注ラベル）を出力できる | ☆ |  | 0 |  | NG
|  | 3-2-2 | ヘッダーラベルには依頼に紐付く採取ラベルの一覧や属性情報が印字できる | ☆ |  | 0 |  | NG
|  | 3-2-3 | 発行済みの検体ラベルをバーコードリーダーで読み、同一ラベルを発行できる | ☆ |  | 0 |  | NG
|  | 3-2-4 | 故障などでラベルプリンターとの通信に失敗したとき、別のラベルプリンターへ自動でラベル出力できる |  |  | 0
| 3-3 | 検体受領・受取業務
|  | 3-3-1 | 検体搬送者、受取確認者、受取時間を管理できる |  |  | 0
|  | 3-3-2 | 検体受領・受取処理を行なった際に検体受取リストを出力できる |  |  | 0
|  | 3-3-3 | 受取と同時に到着確認処理もできる |  |  | 0
| 3-4 | 検体到着業務（受領も含む）
|  | 3-4-1 | バーコードリーダーまたは手入力による検体到着確認ができる | ☆ |  | 0 |  | NG
|  | 3-4-2 | 検体到着確認を許可する過去日数または未来日数を設定できる（指定日数範囲外はエラーとなる） | ☆ |  | 0 |  | NG
|  | 3-4-3 | 到着済み検体の通知ができる | ☆ |  | 0 |  | NG
|  | 3-4-4 | 特定の項目、依頼コメントによりメッセージを表示でき、アラート音を鳴らすことができる |  |  | 0
|  | 3-4-5 | 特定の容器、特殊な前処理が必要な検査項目が依頼されている場合にメッセージを表示でき、アラート音を鳴らすことができる |  |  | 0
|  | 3-4-6 | 受付日、受付番号を指定後、容器を選択して到着確認ができる |  |  | 0
|  | 3-4-7 | 設定により到着確認時にワークシートが自動作成される |  |  | 0
|  | 3-4-8 | 各種コメントなどの関連情報を表示できる |  |  | 0
|  | 3-4-9 | 同一依頼、同一容器が2回目の到着確認時にはその旨を示すメッセージ表示ができる |  |  | 0
|  | 3-4-10 | 依頼日、依頼番号を指定後、検体を選択して到着確認できる |  |  | 0
|  | 3-4-11 | 到着時、日勤／当直／日直の勤務帯を指定することができ、抽出条件として台帳や集計で利用できる |  |  | 0
|  | 3-4-12 | 到着確認時、同一患者の当日オーダー一覧を表示できる |  |  | 0
|  | 3-4-13 | 採取量を表示することができる |  |  | 0
| 3-5 | 検体状況確認
|  | 3-5-1 | 受付日・番号範囲、対象容器、ラベル発行有無、到着状況などを指定し、依頼単位に検体状況を一覧で確認できる | ☆ |  | 0 |  | NG
|  | 3-5-2 | 上記検索時に、一部未到着など、到着状態により絞り込みができる |  |  | 0
|  | 3-5-3 | 抽出した検体情報に「再採血」や「取消」などのコメントを入力し、管理することができる |  |  | 0
| 3-6 | ワークシート作成
|  | 3-6-1 | 検査日、ワークシートコードを指定し、ワークシートを作成できる | ☆ |  | 0 |  | NG
|  | 3-6-2 | 検査日、ワークシートコードを指定により、作成済みワークシートが表示される |  |  | 0
|  | 3-6-3 | 前日から持ち越しされた検査のワークシートは、当日の先頭でシーケンスが採番される | ☆ |  | 0 |  | NG
|  | 3-6-4 | ワークシート作成と同時に、ワークシートリストの印刷ができる |  |  | 0
|  | 3-6-5 | 手動でのワークシート発行は、同時に10種類以上のワークシートを作成できる |  |  | 0
|  | 3-6-6 | ワークシート作成と同時に未印刷のワークシートが自動で印刷される |  |  | 0
|  | 3-6-7 | 印刷レイアウトは、印刷指示画面よりマスターで設定されたレイアウトから変更できる |  |  | 0
|  | 3-6-8 | ワークシートには検査結果や前回値も同時に印刷できる |  |  | 0
|  | 3-6-9 | 作成順が手動登録順のワークシートは、バーコードを読み込んだ順に作成対象一覧に登録してワークシートを作成できる |  |  | 0
|  | 3-6-10 | 印刷したワークシートの出力管理ができる |  |  | 0
| 3-7 | 検体照合
|  | 3-7-1 | 同一患者の別オーダー検体の照合を行なうことができる |  |  | 0
|  | 3-7-2 | 上記照合に対して、誰が、いつ、どの検体を認証したか、履歴を管理できる |  |  | 0
|  | 3-7-3 | 親検体と分注した子検体の照合を行なうことができる |  |  | 0
|  | 3-7-4 | 上記照合に対して、誰が、いつ、どの検体を認証したか、履歴を管理できる |  |  | 0
4 | システム接続機器
| 4-1 | 分析装置接続連携
|  | ― | 以下の分析装置とオンライン接続ができる（詳細な分析装置については別紙参照） | ― | ― | ―
|  | 4-1-1 | ・生化学自動分析装置 | ☆ |  | 0 |  | NG
|  | 4-1-2 | ・免疫血清分析装置 | ☆ |  | 0 |  | NG
|  | 4-1-3 | ・血液ガス分析装置 | ☆ |  | 0 |  | NG
|  | 4-1-4 | ・グリコヘモグロビン分析装置 | ☆ |  | 0 |  | NG
|  | 4-1-5 | ・自動血球分析装置 | ☆ |  | 0 |  | NG
|  | 4-1-6 | ・血液搬送システム | ☆ |  | 0 |  | NG
|  | 4-1-7 | ・自動塗抹染色装置 | ☆ |  | 0 |  | NG
|  | 4-1-8 | ・全自動凝固分析装置 | ☆ |  | 0 |  | NG
|  | 4-1-9 | ・赤血球沈降速度計 | ☆ |  | 0 |  | NG
|  | 4-1-10 | ・尿定性分析装置 | ☆ |  | 0 |  | NG
|  | 4-1-11 | ・尿中有形成分分析装置 | ☆ |  | 0 |  | NG
|  | 4-1-12 | ・便潜血分析装置 | ☆ |  | 0 |  | NG
|  | 4-1-13 | ・分析前工程統合管理モジュール | ☆ |  | 0 |  | NG
|  | 4-1-14 | ・検体前処理装置 | ☆ |  | 0 |  | NG
|  | ― | 以下のその他の装置、システムとの連携・接続ができる | ― | ― | ―
|  | 4-1-15 | ・採血管準備システム | ☆ |  | 0 |  | NG
|  | 4-1-16 | ・細菌検査システム | ☆ |  | 0 |  | NG
|  | 4-1-17 | ・輸血管理システム | ☆ |  | 0 |  | NG
|  | 4-1-18 | ・健診支援システム | ☆ |  | 0 |  | NG
|  | 4-1-19 | バーコードを元に依頼情報連携、測定結果連携ができる | ☆ |  | 0 |  | NG
|  | 4-1-20 | 検査依頼情報を設定により事前に分析装置に送信できる（分析装置の仕様による） |  |  | 0
|  | ― | 分析装置との依頼情報連携は以下の機能を有する | ― | ― | ―
|  | 4-1-21 | ・分析装置への測定依頼情報の送信が自動処理できる | ☆ |  | 0 |  | NG
|  | 4-1-22 | ・受診した結果値に基づき、再検査において設定に応じた希釈情報を送信できる | ☆ |  | 0 |  | NG
|  | 4-1-23 | ・希釈情報は自動設定以外にマニュアルでの倍率指定ができる |  |  | 0
|  | 4-1-24 | ・特定の条件に該当する場合、自動的に測定項目の追加ができる |  |  | 0
|  | ― | 分析装置との測定結果連携は以下の機能を有する | ― | ― | ―
|  | 4-1-25 | ・分析装置からの測定結果情報を自動処理できる | ☆ |  | 0 |  | NG
|  | 4-1-26 | ・受診した希釈情報を測定回ごとに保存できる | ☆ |  | 0 |  | NG
|  | 4-1-27 | ・受信した希釈情報を検査項目情報の結果値として取得・表示ができる | ☆ |  | 0 |  | NG
|  | 4-1-28 | ・測定した分析装置名称を検査項目情報の結果値として取得・表示ができる ※号機情報も含む | ☆ |  | 0 |  | NG
|  | 4-1-29 | ・検査項目別、測定回別に測定分析装置情報、ラックポジション情報の取得・表示ができる | ☆ |  | 0 |  | NG
|  | 4-1-30 | ・報告済項目に対して結果を受信した場合、報告値を書き換えずに測定結果として保存できる | ☆ |  | 0 |  | NG
|  | 4-1-31 | ・結果値・フラグメッセージにより目視検査の依頼が自動追加できる | ☆ |  | 0 |  | NG
|  | 4-1-32 | ・尿定性分析装置、尿中有形成分分析装置の結果でクロスチェックを行ない、尿沈渣鏡検項目の追加ができる | ☆ |  | 0 |  | NG
|  | 4-1-33 | ・パニック値の検査結果を受信した場合、ユーザーに通知できる |  |  | 0
|  | 4-1-34 | ・依頼のない測定結果の取得ができる、また、設定により依頼追加ができる |  |  | 0
|  | 4-1-35 | ・依頼がある項目に対して、測定結果値が返却されない場合、特定の結果値を自動登録できる |  |  | 0
|  | 4-1-36 | ・試薬ロット情報を受信し、表示させることができる（分析装置から情報取得できることが前提であること） |  |  | 0
|  | ― | 分析装置のエラーコード受信処理は以下の機能を有する | ― | ― | ―
|  | 4-1-37 | ・エラーコードにより結果の変換および再検判定ができる |  |  | 0
|  | 4-1-38 | ・レンジオーバーエラー等のエラーコードの場合、結果値（上限値）に変換し取り込みができる |  |  | 0
|  | 4-1-39 | ・測定下限値以下の場合、結果値を下限値以下に変換できる |  |  | 0
|  | 4-1-40 | ・エラーコード情報は優先順位をつけて取得できる |  |  | 0
|  | 4-1-41 | ・分析装置からのエラーコード情報を、ユーザーに通知できる |  |  | 0
|  | 4-1-42 | ・エラーコードが表示された結果を登録しようとした場合、アラート表示ができる |  |  | 0
|  | ― | 分析装置のフラグメッセージ受信処理は以下の機能を有する | ― | ― | ―
|  | 4-1-43 | ・フラグメッセージにより再検判定ができる |  |  | 0
|  | 4-1-44 | ・フラグメッセージを検査項目の結果として受信できる |  |  | 0
|  | 4-1-45 | 再検値は検査項目単位で管理できる | ☆ |  | 0 |  | NG
|  | 4-1-46 | 測定単位、検査項目単位、検査項目グループ単位のいずれかで患者検体を自動登録する設定ができる |  |  | 0
|  | 4-1-47 | 精度管理試料の測定結果について、自動日差計算する・しないを設定できる |  |  | 0
|  | 4-1-48 | 測定依頼を送信した検査項目の測定完了予定日時がマスターの設定に従って自動で計算される |  |  | 0
|  | 4-1-49 | 生化学分析装置において、オンライン通信を停止せずに測定項目の限定ができる |  |  | 0
|  | 4-1-50 | 血液分析装置、尿中有形成分分析装置のスキャッタグラム、ヒストグラムを受信できる | ☆ |  | 0 |  | NG
|  | 4-1-51 | 波形データの数字結果を取り込み、波形画像に変換表示できる |  |  | 0
|  | 4-1-52 | 分析装置から画像結果を取り込み、表示できる |  |  | 0
|  | 4-1-53 | スキャッタグラム画像を測定回数別に管理できる |  |  | 0
|  | 4-1-54 | p312における親検体の番地付けができる |  |  | 0
|  | 4-1-55 | A1cのクロマトグラフを表示できる |  |  | 0
|  | 4-1-56 | 画像や文書（PDF、FTP、XML、HTML）の受信に対応できる |  |  | 0
|  | 4-1-57 | 日勤帯と夜間帯の切り替えにより、それぞれ測定する項目を切り替えることができる |  |  | 0
|  | 4-1-58 | PC障害発生時、分析装置制御端末をユーザー側で移行できる（制御端末：MEが１：１ではない） |  |  | 0
| 4-2 | 検査進捗状況（検査進捗状況表示、オンラインモニターなど）
|  | 4-2-1 | 一覧で進捗情報や検査状態（測定中、再検中、保留、承認など）がマークや文字色などでわかりやすく表示できる | ☆ |  | 0 |  | NG
|  | 4-2-2 | 一覧表示で、遅延・パニック状況をマークでわかりやすく表示できる |  |  | 0
|  | 4-2-3 | 一覧から検査結果、結果コメント、結果フリーコメントを表示できる |  |  | 0
|  | 4-2-4 | 一覧はグループ化して表示できる | ☆ |  | 0 |  | NG
|  | 4-2-5 | 一覧表示状態で、患者ID、日付・番号、バーコード、ラック、オーダー番号のいずれから対象患者を検索できる |  |  | 0
|  | 4-2-6 | 経過時間は通常、至急によって工程毎に注意、警告の閾値の時間を設定でき、超過した場合はアラートによる通知ができる |  |  | 0
|  | 4-2-7 | 一覧表示状態で、指定の開始時刻から一定時間を超過した場合、注意表記とアラート通知が可能である |  |  | 0
|  | 4-2-8 | 結果取り込みにより自動で画面が更新される |  |  | 0
|  | 4-2-9 | 一覧はリアルタイムで最新情報に更新される |  |  | 0
|  | 4-2-10 | すべての端末において、同じような一覧表示ができる（端末指定がない） |  |  | 0
|  | 4-2-11 | 複数の部門・グループセットの進捗状況を同一端末で表示できる |  |  | 0
|  | 4-2-12 | グループ別進捗状況一覧にて患者検体、QC検体別に表示できる |  |  | 0
| 4-3 | 結果入力・承認
|  | 4-3-1 | 検査依頼日・依頼番号を指定し結果入力できる | ☆ |  | 0 |  | NG
|  | 4-3-2 | 検体バーコード番号・HISオーダ番号・患者カナ名を指定し、検査依頼情報を呼び出し結果入力できる | ☆ |  | 0 |  | NG
|  | 4-3-3 | 検体毎の検査進捗が表示できる |  |  | 0
|  | 4-3-4 | 検査項目別の進捗状況が表示できる |  |  | 0
|  | 4-3-5 | 結果画面で、検査結果・結果コメント・前回値・再検値を一画面で表示できる | ☆ |  | 0 |  | NG
|  | 4-3-6 | 結果画面で、前回値は画面を開いた時の最新の情報を反映できる |  |  | 0
|  | 4-3-7 | 検査結果・結果コメント・結果フリーコメントを登録・修正・削除できる | ☆ |  | 0 |  | NG
|  | 4-3-8 | 結果コメントの入力候補をウィンドウから選択できる |  |  | 0
|  | 4-3-9 | 検査項目ごとに必要な結果コードを設定し、入力候補ウィンドウに表示できる |  |  | 0
|  | 4-3-10 | 結果画面で、コメントの前回値を表示できる |  |  | 0
|  | 4-3-11 | 結果画面で、承認する際に前回値と報告値を１画面で表示できる |  |  | 0
|  | 4-3-12 | 結果画面で、時系列を表示した状態で結果を承認できる | ☆ |  | 0 |  | NG
|  | 4-3-13 | 再検の検査結果は設定された再検回数分の結果値が上書きされず取り込むことができる | ☆ |  | 0 |  | NG
|  | 4-3-14 | 結果画面で、再検値を選択する際は、再検回数単位に一括で操作できる |  |  | 0
|  | 4-3-15 | 結果画面で、検査依頼内全結果を参照できる、同日内での別依頼の結果も参照できる |  |  | 0
|  | 4-3-16 | 結果画面で、分析機依頼送信状態（分析機通過情報）を識別できる |  |  | 0
|  | 4-3-17 | 検査結果、結果コメントの一括入力ができ、一括登録する項目はグループ単位または任意の項目を選択できる |  |  | 0
|  | 4-3-18 | 結果画面に、任意の結果値または結果コメントを一括入力できるファンクションボタンを設定できる |  |  | 0
|  | 4-3-19 | 結果画面に、結果値または結果コメントを一括クリアできるファンクションボタンを設定できる |  |  | 0
|  | 4-3-20 | 結果画面で、再検値には「再検済」などのコメントを自動的に付加することができる |  |  | 0
|  | 4-3-21 | 患者属性情報（身長、体重、注意情報など）、感染情報の修正ができる |  |  | 0
|  | 4-3-22 | IPメッセージは優先順位をつけて、表示順を設定できる |  |  | 0
|  | 4-3-23 | 血液像・尿沈渣・骨髄像カウンターなど各カウンター画面に遷移できる |  |  | 0
|  | 4-3-24 | 測定エラーの場合、画面にアラートが表示される |  |  | 0
|  | 4-3-25 | 測定を複数回行った場合、各測定結果毎のエラー内容を表示でき、エラーの詳細表示、確認ができる |  |  | 0
|  | 4-3-26 | バーコードエラーなどにより検査依頼へ自動紐付できない検査結果を、任意の検査依頼に手動で紐付できる |  |  | 0
|  | 4-3-27 | 再検中・再検済み・保留の状態切り替えができる |  |  | 0
|  | 4-3-28 | 再検対象検査項目は、検査項目別に再検理由が表示できる |  |  | 0
|  | 4-3-29 | 結果値を判断するための参照項目として、基準値範囲が表示できること。 |  |  | 0
|  | 4-3-30 | 基準値判定が必要な検査項目を手入力した場合、基準値判定を行うことができる |  |  | 0
|  | 4-3-31 | 検査結果を手入力する際には２名の技師による結果値のダブルチェックができる |  |  | 0
|  | 4-3-32 | 手入力された検査結果であるかを識別することができる |  |  | 0
| 4-4 | 検査状況表示
|  | 4-4-1 | 検査の進捗状況を一画面で表示できる | ☆ |  | 0 |  | NG
|  | 4-4-2 | 画面への表示情報は、任意に設定できる | ☆ |  | 0 |  | NG
|  | 4-4-3 | 遅延が発生している情報のみを検索できる | ☆ |  | 0 |  | NG
|  | 4-4-4 | 表示順は到着時間順、経過時間順で指定できる |  |  | 0
|  | 4-4-5 | 一覧はリアルタイムで最新情報に自動更新できる |  |  | 0
|  | 4-4-6 | 設定されたグループ単位でTAT情報を表示でき、グラフ化できる |  |  | 0
|  | 4-4-7 | パニック値・異常値の識別ができ、対処後は報告先（医師）、報告時間、コメントの管理ができる |  |  | 0
|  | 4-4-8 | 未到着検体も一覧表示上で表示できる |  |  | 0
| 4-5 | ワークシート別結果入力
|  | 4-5-1 | ワークシートコード、検査日を指定し、一覧形式で検査結果と結果コメントの登録ができる | ☆ |  | 0 |  | NG
|  | 4-5-2 | 検査結果の確認時に、前回値・再検値を表示できる |  |  | 0
|  | 4-5-3 | 結果コメントを登録・修正・削除できる |  |  | 0
|  | 4-5-4 | ワークシートの結果入力から、時系列画面を表示し、患者情報を反映した時系列情報を参照できる |  |  | 0
|  | 4-5-5 | 検査依頼内全結果を参照できる |  |  | 0
| 4-6 | 血液像カウンター
|  | 4-6-1 | 受付日・検体番号、バーコード番号、オーダー番号からカウンター業務ができる | ☆ |  | 0 |  | NG
|  | 4-6-2 | スライドに印字された二次元バーコードからカウンター業務ができる |  |  | 0
|  | 4-6-3 | 一覧表示された検査依頼から選択してカウンター業務ができる |  |  | 0
|  | 4-6-4 | 血液像キャンセル時、自動で登録される結果値を設定できる |  |  | 0
|  | 4-6-5 | 目視対象外の依頼の場合、識別することができ、目視を実施し結果を保存できる（HISへ報告はしない） |  |  | 0
|  | 4-6-6 | 目視の依頼を追加してカウントできる |  |  | 0
|  | 4-6-7 | カウント結果はカウント・参照入力および直接入力することができる |  |  | 0
|  | 4-6-8 | カウント項目に対し、結果コメントを入力できる また、複数のカウント項目に対して、同一の結果値および結果コメントを一括で入力できる |  |  | 0
|  | 4-6-9 | 検査者（報告者）を保存できる |  |  | 0
|  | 4-6-10 | カウントを実施した技師をログインしているユーザーから取得し、カウント履歴上に保存できる |  |  | 0
|  | 4-6-11 | Other項目キーを選択したら項目を追加できる |  |  | 0
|  | 4-6-12 | カウントは加算、減算の切り替えができる | ☆ |  | 0 |  | NG
|  | 4-6-13 | レイアウトのキー毎に打鍵音をユーザーが設定でき、加算と減算で別の音を設定できる |  |  | 0
|  | 4-6-14 | カウント時に機械値、スキャッタグラム、IPメッセージを参照できる | ☆ |  | 0 |  | NG
|  | 4-6-15 | 未入力項目に設定した結果を入力できる（０など） |  |  | 0
|  | 4-6-16 | 100％補正を行う設定ができる | ☆ |  | 0 |  | NG
|  | 4-6-17 | EBLのカウントができる（ただし、白血球分類の％に含めない） | ☆ |  | 0 |  | NG
|  | 4-6-18 | 結果フリーコメントは全角で100文字以上入力できる |  |  | 0
|  | 4-6-19 | 分析装置からの検査結果（過去の検査結果を含む）・前回値・再検値を確認することができる |  |  | 0
|  | 4-6-20 | 検査依頼内全結果を参照できる、同日内での別依頼の結果も参照できる |  |  | 0
|  | 4-6-21 | 参照項目（結果変更不可）を設定でき、カウンター上に表示できる |  |  | 0
|  | 4-6-22 | カウント項目、結果値の時系列が参照できる |  |  | 0
|  | 4-6-23 | カウント履歴毎に所見入力し、保存できる |  |  | 0
|  | 4-6-24 | カウント値を保存できる |  |  | 0
|  | 4-6-25 | 保留登録したオーダーを呼び出して継続カウントまたは登録ができる |  |  | 0
|  | 4-6-26 | 指定した基本カウント数まで達したときにブザー音を鳴らし、一時停止して継続カウントするか選択できる | ☆ |  | 0 |  | NG
|  | 4-6-27 | 追加カウントは、指定した追加カウント数に達したときにブザー音を鳴らし、一時停止して再び継続カウントするか選択できる | ☆ |  | 0 |  | NG
|  | 4-6-28 | カウント値は個数と％が同時に確認できる |  |  | 0
|  | 4-6-29 | 基本カウント、追加カウント数に関係なく、任意のタイミングでカウントを終了できる |  |  | 0
|  | 4-6-30 | 未カウント時（カウント値が0）でも承認できる |  |  | 0
|  | 4-6-31 | 報告値は個数と％どちらを採用するか設定できる |  |  | 0
|  | 4-6-32 | 患者単位でHISに反映しないLIS内だけのメモ機能（患者情報共有）を有する |  |  | 0
| 4-7 | 尿沈渣カウンター
|  | 4-7-1 | 受付日・検体番号、バーコード番号、オーダー番号からカウンター業務ができる | ☆ |  | 0 |  | NG
|  | 4-7-2 | 一覧表示された検査依頼から選択してカウンター業務ができる |  |  | 0
|  | 4-7-3 | 目視対象の依頼ではない場合、注意喚起のメッセージが表示される |  |  | 0
|  | 4-7-4 | 目視対象外の場合でも目視を実施できる |  |  | 0
|  | 4-7-5 | 必須入力とする項目の設定ができ、必須項目が未入力の場合は注意喚起できる |  |  | 0
|  | 4-7-6 | カウント結果をキー入力および参照入力できる |  |  | 0
|  | 4-7-7 | カウント項目に対し、結果コメントを入力できる |  |  | 0
|  | 4-7-8 | 検査者（報告者）を保存できる |  |  | 0
|  | 4-7-9 | カウントを実施した技師をログインしているユーザーから取得し、カウント履歴上に保存できる |  |  | 0
|  | 4-7-10 | 全自動尿中有形成分分析装置からの測定メッセージ（リサーチインフォメーション）を表示できる | ☆ |  | 0 |  | NG
|  | 4-7-11 | Other項目に対応できる（時系列も参照できる） |  |  | 0
|  | 4-7-12 | カウント時に機械値を参照できる |  |  | 0
|  | 4-7-13 | 未カウント検査項目に対して、設定された結果値を自動的に結果登録ができる |  |  | 0
|  | 4-7-14 | 結果フリーコメントは全角で100文字以上入力できる |  |  | 0
|  | 4-7-15 | 分析装置からの検査結果・前回値・再検値を確認することができる |  |  | 0
|  | 4-7-16 | 検査依頼内全結果を参照できる、同日内での別依頼の結果も参照できる |  |  | 0
|  | 4-7-17 | 参照項目（結果変更不可）を設定でき、カウンター上に表示できる |  |  | 0
|  | 4-7-18 | カウント項目、結果値の時系列が参照できる |  |  | 0
|  | 4-7-19 | カウント履歴毎に所見入力し、保存できる |  |  | 0
|  | 4-7-20 | カウント値を保存できる |  |  | 0
|  | 4-7-21 | 保留登録したオーダーを呼び出して継続カウントまたは登録ができる |  |  | 0
|  | 4-7-22 | 尿検査業務機能として、尿定性と尿沈渣のクロスチェックができる |  |  | 0
|  | 4-7-23 | カウント時に入力が必須な項目の設定ができる |  |  | 0
|  | 4-7-24 | 付帯情報として、結果入力画面で尿量の入力ができ、任意の数値をデフォルトとして設定できる |  |  | 0
| 4-8 | 骨髄像カウンター
|  | 4-8-1 | 受付日・検体番号、バーコード番号、オーダー番号からカウンター業務ができる | ☆ |  | 0 |  | NG
|  | 4-8-2 | 一覧表示された検査依頼から選択してカウンター業務ができる |  |  | 0
|  | 4-8-3 | 骨髄像管理番号（年番号）の採番・管理ができる |  |  | 0
|  | 4-8-4 | カウント結果はカウント・参照入力および直接入力することができる |  |  | 0
|  | 4-8-5 | カウント項目に対し、結果コメントを入力できる また、複数のカウント項目に対して、同一の結果値および結果コメントを一括で入力できる |  |  | 0
|  | 4-8-6 | カウント項目はMyeloid、Erythroid、Otherが表示でき、カウント項目以外の入力項目も表示できる |  |  | 0
|  | 4-8-7 | 検査者（報告者）を保存できる |  |  | 0
|  | 4-8-8 | カウントを実施した技師をログインしているユーザーから取得し、カウント履歴上に保存できる |  |  | 0
|  | 4-8-9 | カウントは加算、減算の切り替えができる | ☆ |  | 0 |  | NG
|  | 4-8-10 | レイアウトのキー毎に打鍵音をユーザーが設定でき、加算と減算で別の音を設定できる |  |  | 0
|  | 4-8-11 | 指定した基本カウント数まで達したときにブザー音を鳴らし、一時停止して継続カウントするか選択できる | ☆ |  | 0 |  | NG
|  | 4-8-12 | 追加カウントは、指定した追加カウント数に達したときにブザー音を鳴らし、一時停止して再び継続カウントするか選択できる |  |  | 0
|  | 4-8-13 | 基本カウント、追加カウント数に関係なく、任意のタイミングでカウントを終了できる |  |  | 0
|  | 4-8-14 | カウント値を保存できる |  |  | 0
|  | 4-8-15 | 保留登録したオーダーを呼び出して継続カウントまたは登録ができる |  |  | 0
|  | 4-8-16 | カウント値は個数と％が確認できる |  |  | 0
|  | 4-8-17 | Myeloid合計数・Erythroid合計数・M/E比（Myeloid合計数/Erythroid合計数）が自動計算され、表示される |  |  | 0
|  | 4-8-18 | 100％補正を行う設定ができる |  |  | 0
|  | 4-8-19 | 参照項目（結果変更不可）を設定でき、カウンター上に表示できる |  |  | 0
|  | 4-8-20 | カウント項目、結果値の時系列が参照できる |  |  | 0
|  | 4-8-21 | カウント履歴毎に所見入力し、保存できる |  |  | 0
|  | 4-8-22 | 所見テンプレート入力対応（所見、文章、テンプレート）できる |  |  | 0
|  | 4-8-23 | 報告値は個数と％どちらを採用するか設定できる |  |  | 0
|  | 4-8-24 | カウント値、所見情報が出力される報告書を作成できる | ☆ |  | 0 |  | NG
|  | 4-8-25 | 報告書はLIS内で作成でき（Excelなどは使用しない）、HISへ画像ファイル（PDF）として出力できる |  |  | 0
|  | 4-8-26 | 患者単位でHISに反映しないLIS内だけのメモ機能（患者情報共有）を有する |  |  | 0
| 4-9 | 汎用カウンター
|  | 4-9-1 | 上記以外（穿刺液など）のカウンター業務ができる | ☆ |  | 0 |  | NG
|  | 4-9-2 | 受付日・検体番号、バーコード番号、オーダー番号からカウンター業務ができる |  |  | 0
|  | 4-9-3 | 目視対象の依頼ではない場合、注意喚起のメッセージが表示される |  |  | 0
|  | 4-9-4 | 分析装置からの検査結果・前回値・再検値を確認することができる |  |  | 0
|  | 4-9-5 | 検査依頼内全結果を参照できる、同日内での別依頼の結果も参照できる |  |  | 0
|  | 4-9-6 | 参照項目（結果変更不可）を設定でき、カウンター上に表示できる |  |  | 0
|  | 4-9-7 | カウント項目、結果値の時系列が参照できる |  |  | 0
|  | 4-9-8 | カウント結果はカウント・参照入力および直接入力することができ、カウント項目に対し、結果コメントを入力できる |  |  | 0
|  | 4-9-9 | カウントを実施した技師をログインしているユーザーから取得し、カウント履歴上に保存できる |  |  | 0
|  | 4-9-10 | 未カウント検査項目に対して、設定された結果値を自動的に結果登録ができること｡検査項目の依頼有無を考慮できること。 |  |  | 0
| 4-10 | 検査中止入力
|  | 4-10-1 | 指定された依頼単位ごと、検体単位ごとに中止入力ができる | ☆ |  | 0 |  | NG
|  | 4-10-2 | バーコード番号を指定して検体単位での中止入力（取消コメント）ができる |  |  | 0
|  | 4-10-3 | 設定した検査中止用の結果値・結果コードを一括で入力できる |  |  | 0
|  | 4-10-4 | 取消コメントより、検査中止件数の管理ができる |  |  | 0
| 4-11 | 画像結果入力
|  | 4-11-1 | 外部メディアに保存された画像情報の取り込みができ、指定した検査依頼に紐づけして保存できる | ☆ |  | 0 |  | NG
|  | 4-11-2 | 画像ファイルをシステムへ登録できる（登録は外部委託検査、カウンター、画像管理業務から可能とする） |  |  | 0
|  | 4-11-3 | 画像ファイルは、外部委託検査会社からの画像報告（画像形式：PNG、JPG、JPEG、BMP）や別紙報告（PDF）の登録ができる | ☆ |  | 0 |  | NG
|  | 4-11-4 | 画像項目を選択して、任意の画像を結果として取り込むことができる |  |  | 0
|  | 4-11-5 | 取り込んだ画像を削除できる |  |  | 0
|  | 4-11-6 | 画像単位にコメントを入力できる |  |  | 0
|  | 4-11-7 | 画像を編集した後に、上書き・追加を選択し保存できる |  |  | 0
|  | 4-11-8 | 任意の画像ファイルを検査情報Webシステム、HISに送信できる | ☆ |  | 0 |  | NG
5 | 結果報告業務
| 5-1 | リアルタイムデータチェック
|  | 5-1-1 | 基準値（HL）チェックができる | ☆ |  | 0 |  | NG
|  | 5-1-2 | 基準値チェックは、性別、年齢、依頼科、入外区分別に設定が可能である |  |  | 0
|  | 5-1-3 | 警告値チェックができる（警告値：基準値とパニック値の中間的な値） |  |  | 0
|  | 5-1-4 | パニック値チェックができる | ☆ |  | 0 |  | NG
|  | 5-1-5 | 前回値チェックができる | ☆ |  | 0 |  | NG
|  | 5-1-6 | 前回値とのチェックは、性別、年齢、依頼科、入外区分、対象期間を判定条件に設定できる |  |  | 0
|  | 5-1-7 | 前回値の取得は検査項目単位に対応できる |  |  | 0
|  | 5-1-8 | 前回値チェックは差と比の設定ができ、両方または片方のエラーによってエラーと判定できる |  |  | 0
|  | 5-1-9 | 定性値は定性値として、基準値、警告値、パニック値、前回値エラーが設定できる |  |  | 0
|  | 5-1-10 | 項目間チェックができる |  |  | 0
|  | 5-1-11 | 項目間チェックは、性別、年齢、依頼科、入外区分を判定条件に設定できる |  |  | 0
|  | 5-1-12 | 項目間チェックは、対象項目同士の計算値または定性値比較を設定できる |  |  | 0
|  | 5-1-13 | 尿定性で閾値を超えた結果があった場合、自動で尿沈渣の依頼ができる |  |  | 0
|  | 5-1-14 | 異常値を、基準値チェック、警告値チェック、パニック値チェック、前回値チェック、項目間チェックの任意の組み合わせで、項目ごとに設定できる |  |  | 0
|  | 5-1-15 | 報告異常値（パニック値）が発生した場合、報告有無、報告先、報告時間、コメント等の情報を登録・管理できる |  |  | 0
|  | 5-1-16 | 報告異常値（パニック値）の情報を集計、抽出できる |  |  | 0
|  | 5-1-17 | 再検値チェックができる | ☆ |  | 0 |  | NG
|  | 5-1-18 | 分析装置エラー情報やフラグメッセージでデータチェックできる |  |  | 0
|  | 5-1-19 | 期間、属性情報、分析装置、項目などを指定して、再検件数、再検率を算出できる |  |  | 0
|  | 5-1-20 | 過去データから病院独自の検査値チェック機能を設定できる |  |  | 0
| 5-2 | 計算項目
|  | 5-2-1 | 自動的に計算する必要がある検査項目は計算式・要素をマスターで設定することにより自動計算できる | ☆ |  | 0 |  | NG
|  | 5-2-2 | 計算項目計算式の要素数は25要素まで登録できる |  |  | 0
|  | 5-2-3 | 自動計算項目を含む依頼の場合、必要な要素に結果が入力されると計算が行われ、自動計算項目に計算結果が反映される | ☆ |  | 0 |  | NG
|  | 5-2-4 | 自動計算に必要な要素が不足している場合、自動計算項目を検査済みまたは未検査として登録でき、設定した結果コメントが反映できる |  |  | 0
|  | 5-2-5 | 自動計算に必要な要素に計算できない結果が入力された場合、任意に設定した結果を計算結果として反映できる |  |  | 0
|  | 5-2-6 | 自動計算に必要な要素の条件によって、任意の結果を計算結果として反映できる |  |  | 0
|  | 5-2-7 | 自動計算に必要な要素を未検査に戻した場合、自動計算項目の結果も未検査に戻される |  |  | 0
| 5-3 | 台帳
|  | ― | 以下の台帳を出力できる | ― | ― | ―
|  | 5-3-1 | ・検査依頼リスト | ☆ |  | 0 |  | NG
|  | 5-3-2 | ・検査結果リスト | ☆ |  | 0 |  | NG
|  | 5-3-3 | ・未到着／未検査リスト | ☆ |  | 0 |  | NG
|  | 5-3-4 | ・未承認リスト |  |  | 0
|  | 5-3-5 | ・受取済／未到着リスト | ☆ |  | 0 |  | NG
|  | 5-3-6 | ・分注リスト |  |  | 0
|  | 5-3-7 | ・外注報告期限切れリスト |  |  | 0
|  | 5-3-8 | ・異常値リスト |  |  | 0
|  | 5-3-9 | ・報告異常値リスト |  |  | 0
|  | 5-3-10 | ・パニック値リスト |  |  | 0
|  | 5-3-11 | 抽出したリスト内容をCSVファイルに出力できる | ☆ |  | 0 |  | NG
| 5-4 | 報告書
|  | 5-4-1 | 検査報告書を作成できる | ☆ |  | 0 |  | NG
|  | 5-4-2 | 報告書出力に関して、出力範囲は受付日または結果更新時間範囲で指定できる |  |  | 0
|  | 5-4-3 | 設定項目の結果情報が揃った時点で、自動で報告書印刷ができる |  |  | 0
|  | 5-4-4 | 所定の報告書レイアウトへ画像報告書が印刷できる |  |  | 0
|  | 5-4-5 | 報告書へ印刷する画像の選択ができる |  |  | 0
|  | 5-4-6 | タンパク分画波形データを印刷できる |  |  | 0
|  | 5-4-7 | 画像の編集（文字・矢印・手書き、図形）ができる |  |  | 0
|  | 5-4-8 | 画像を編集後、上書き・追加保存を選択できる |  |  | 0
|  | 5-4-9 | 画像報告用の所見が入力できる |  |  | 0
|  | 5-4-10 | コメントの入力ができる |  |  | 0
|  | 5-4-11 | 報告書の作成、印刷ができ、PDFとしてWeb参照システムで閲覧できる |  |  | 0
|  | 5-4-12 | 報告書の出力状況を一覧形式で確認できる |  |  | 0
6 | データ管理業務
| 6-1 | 精度管理
|  | ― | オンライン分析装置の管理検体による次の管理要件を満たす | ― | ― | ―
|  | 6-1-1 | ・Xbar-R管理図 | ☆ |  | 0 |  | NG
|  | 6-1-2 | ・Xbar-Rs管理図 |  |  | 0
|  | 6-1-3 | ・ツインプロット管理図 |  |  | 0
|  | 6-1-4 | ・日内変動（リアルタイム精度管理） |  |  | 0
|  | 6-1-5 | ・機器間差 |  |  | 0
|  | 6-1-6 | 精度管理データはリアルタイムで監視し、警告発生時にエラー表示ができる |  |  | 0
|  | 6-1-7 | 精度管理データは分析装置からオンラインで取込むことができる | ☆ |  | 0 |  | NG
|  | 6-1-8 | 精度管理データは試薬コードを基準とした精度管理結果として登録できる |  |  | 0
|  | 6-1-9 | 精度管理データのコメントは、分析装置単位、検査項目単位、管理日単位に登録できる |  |  | 0
|  | 6-1-10 | 精度管理データは管理図の印刷ができる | ☆ |  | 0 |  | NG
|  | 6-1-11 | 精度管理のロットのSD値算出は、管理期間指定ができる | ☆ |  | 0 |  | NG
|  | 6-1-12 | 精度管理データはロット変更が画面上で確認できる |  |  | 0
|  | 6-1-13 | マルチルールチェックができる |  |  | 0
|  | 6-1-14 | 待機試薬の測定結果を識別でき、日差計算や日内プロットから除外できる |  |  | 0
|  | 6-1-15 | 項目単位、管理試料単位にコメントを入力できる |  |  | 0
|  | 6-1-16 | 精度管理結果を検査項目ごと、分析装置ごとに一覧で出力できる（平均、SD、CV、Rなど） |  |  | 0
|  | 6-1-17 | 機器間比較、QC内項目比較、機器内QC比較のグラフを表示できる |  |  | 0
|  | 6-1-18 | 測定した管理試料の結果から、精度管理基準値の設定ができる |  |  | 0
|  | 6-1-19 | 内部精度管理データから、コントロールごとに不確かさを算出でき、また装置ごとに不確かさの推定一覧を作成できる |  |  | 0
|  | 6-1-20 | 機器間差の精度管理は、複数機器の測定値、基準値、グラフを1つの画面で確認できる |  |  | 0
|  | 6-1-21 | 精度管理データに任意のコメントが入力された場合、画面にて「コメントの目印」を表示できる |  |  | 0
|  | 6-1-22 | 精度管理データは、精度管理のマルチルールチェック状況の目印を表示できる |  |  | 0
|  | 6-1-23 | 精度管理データは、標準偏差が±2SD、±3SD以上の場合は、背景色により判別できる |  |  | 0
|  | 6-1-24 | 精度管理データの月報を分析装置単位で印刷できる | ☆ |  | 0 |  | NG
|  | 6-1-25 | マルチルールチェックエラーに該当した精度管理検体を絞り込んで表示できる |  |  | 0
|  | 6-1-26 | マルチルールチェックエラーが発生した場合、発生後の対象検体の抽出ができる |  |  | 0
|  | 6-1-27 | 測定を複数回行った場合、各測定結果毎のマルチルールチェック内容を表示できる、エラーの詳細表示、確認ができる |  |  | 0
|  | ― | ツインプロットは以下の機能を有する | ― | ― | ―
|  | 6-1-28 | ・指定した期間およびコントロール検体、検査項目をＸ軸Ｙ軸に選択し、日内、日差データをツインプロット表示できる |  |  | 0
|  | 6-1-29 | ・事前に設定したコントロール別のツインプロットを呼び出せる |  |  | 0
|  | ― | 精度管理マスターは以下の機能を有する | ― | ― | ―
|  | 6-1-30 | ・精度管理データの集計値を用いた値でマスター設定ができる |  |  | 0
|  | 6-1-31 | ・ロット切替機能を持ち、使用前に管理物質の値を入力できる |  |  | 0
| 6-2 | 検査工程管理
|  | 6-2-1 | 検査の進捗状況を一画面で表示できる | ☆ |  | 0 |  | NG
|  | 6-2-2 | 表示内容を任意に設定でき、一定期間を超えた場合、「警告」「限界」などのアイコンで知らせることができる |  |  | 0
|  | 6-2-3 | 上記については、アラーム音の設定も可能である |  |  | 0
|  | 6-2-4 | 監視機能は、未受領、未到着、到着済～結果報告まで、複数の角度からの遅延情報を表示できる |  |  | 0
| 6-3 | TAT
|  | 6-3-1 | TAT情報を画面表示できる | ☆ |  | 0 |  | NG
|  | 6-3-2 | 画面表示された情報を印刷、ファイル出力（CSVまたはExcel形式）できる |  |  | 0
|  | 6-3-3 | TAT計測ポイントが10ポイント以上ある |  |  | 0
|  | 6-3-4 | 各処理時にTAT情報の取得（依頼登録時刻、患者到着時刻、検体到着時刻）と記録ができる ※検体到着、依頼登録、依頼確定、分析装置依頼送信、外部委託依頼、結果登録、結果確定、結果送信、報告などの各種時刻情報 |  |  | 0
|  | 6-3-5 | 検索条件は、システム単位で保存し、読み込みできる |  |  | 0
|  | 6-3-6 | 総検査時間だけでなく、任意で設定した時間管理（前処理時間・初回検査時間など）ができ、各々の所要時間を確認できる |  |  | 0
|  | 6-3-7 | TATグラフは依頼単位、工程単位ごとに作成できる |  |  | 0
|  | 6-3-8 | TATグラフは、工程別作業時間、再検件数、外来採血数等を含めて作成できる |  |  | 0
|  | 6-3-9 | TAT情報において、時間帯を指定し（日中・夜間）（平日・休日）での集計ができる |  |  | 0
|  | 6-3-10 | 目標時間を設定できる |  |  | 0
| 6-4 | 保存検体管理
|  | 6-4-1 | 検査依頼日・依頼番号に合致する情報の検索を行うことができる |  |  | 0
|  | 6-4-2 | 一覧は、属性情報、保存ラックが表示される |  |  | 0
|  | 6-4-3 | 保存ラック種毎に最大保存検体数を設定ができる |  |  | 0
|  | 6-4-4 | 保存ラック種毎に登録可能な容器情報を指定ができる |  |  | 0
|  | 6-4-5 | 検体保管画面から検体ラベル、分注ラベルの発行ができる |  |  | 0
| 6-5 | 統計
|  | ― | 以下の統計資料を出力できる | ― | ― | ―
|  | 6-5-1 | ・検査部門別点数統計 |  |  | 0
|  | 6-5-2 | ・保険点数包括統計 |  |  | 0
|  | 6-5-3 | ・診療科・病棟別検査点数統計 |  |  | 0
|  | 6-5-4 | ・検査項目別依頼件数統計 |  |  | 0
|  | 6-5-5 | ・診療科・病棟別依頼件数統計 |  |  | 0
|  | 6-5-6 | ・指示医別依頼件数統計 |  |  | 0
|  | 6-5-7 | ・検査部門別検査項目別件数統計 |  |  | 0
|  | 6-5-8 | ・入院外来別検査項目件数統計 |  |  | 0
|  | 6-5-9 | ・外部委託先別依頼件数統計 |  |  | 0
|  | 6-5-10 | ・採取容器別統計 |  |  | 0
|  | 6-5-11 | ・オーダー件数統計 |  |  | 0
|  | 6-5-12 | ・分析装置別統計 |  |  | 0
|  | 6-5-13 | ・異常データ数（パニック値、報告異常値）統計 |  |  | 0
|  | 6-5-14 | ・部門別再検査実施件数、再検率 |  |  | 0
|  | 6-5-15 | 統計抽出したファイルはCSVまたはexcel形式で出力ができる、グラフ変換が容易にできる |  |  | 0
|  | 6-5-16 | 日報、週報、月報、年報をプレビューで画面表示ができる |  |  | 0
|  | 6-5-17 | 特定条件に合致する依頼および検査項目を除外して集計できる（テスト患者、統計対象外コメント（取消、中止など）、未到着項目など） |  |  | 0
|  | 6-5-18 | まるめ統計に対応できる |  |  | 0
|  | 6-5-19 | 各検査項目、採取管の増減・傾向の解析が行える集計が可能である |  |  | 0
| 6-6 | データ抽出
|  | 6-6-1 | 検査日・依頼番号、指示医を指定し検索できる、属性情報、検体情報、検査結果情報で検索できる | ☆ |  | 0 |  | NG
|  | 6-6-2 | 検索条件を指定して抽出し、画面表示、印刷、ファイル出力ができる | ☆ |  | 0 |  | NG
|  | 6-6-3 | 至急・入外・診療科、検体不備（凝固、量不足等）の情報が登録されている依頼、検体、検査項目等の条件での抽出ができる |  |  | 0
|  | 6-6-4 | 抽出条件をシステム単位で保存でき、次回から保存した条件を使用できる |  |  | 0
|  | 6-6-5 | 抽出する検査項目は、最大100項目を対象とできる |  |  | 0
|  | 6-6-6 | 抽出時に指定された属性情報が画面表示、ファイル出力が可能である |  |  | 0
|  | 6-6-7 | 画像ファイルを抽出することができる |  |  | 0
|  | 6-6-8 | 結果コメントや結果判定の条件を指定して抽出できる |  |  | 0
|  | 6-6-9 | 感染症情報を抽出することができる |  |  | 0
|  | 6-6-10 | 検査結果情報の検索は、1検査項目に対して数値検査結果の結果範囲を指定できる、AND/OR条件を指定できる |  |  | 0
|  | 6-6-11 | 検査結果情報の検索は、1検査項目に対して複数指定できる |  |  | 0
|  | 6-6-12 | 初検値と再検値を抽出できる |  |  | 0
| 6-7 | 日誌
|  | 6-7-1 | 当直日誌として、当直時間帯を設定し、その時間内の検査内容をファイルに出力できる | ☆ |  | 0 |  | NG
|  | 6-7-2 | 集計条件として、特定の端末で到着確認した検査依頼のみを抽出対象にできる |  |  | 0
|  | 6-7-3 | 当直時間帯の製剤の割当／入庫／出庫の件数表を出力できる |  |  | 0
|  | 6-7-4 | 当直時間帯の検体検査項目、細菌検体到着件数、血培ボトル処理数、迅速検査数などまとめて出力できる |  |  | 0
|  | 6-7-5 | 朝方の病棟検体と当直検体を識別して当直日誌を作成できる |  |  | 0
|  | 6-7-6 | 測定作業日誌を出力できる |  |  | 0
|  | 6-7-7 | ①測定数 ②再検数 ③異常値数 ④TAT情報 の出力が可能である |  |  | 0
| 6-8 | テストツール
|  | 6-8-1 | 依頼生成した処理時刻を記録できる |  |  | 0
|  | 6-8-2 | 依頼生成、検体到着確認、ラベル発行、結果登録など運用に関わるTAT情報が取得できる |  |  | 0
|  | 6-8-3 | 検査依頼を生成する件数を指定できる |  |  | 0
|  | 6-8-4 | 試験用の患者IDや診療科等は指定することができる |  |  | 0
|  | 6-8-5 | オーダーする診療科、病棟を指定できる |  |  | 0
|  | 6-8-6 | 検体ラベルの発行及び出力先装置を選択できる |  |  | 0
|  | 6-8-7 | 時間帯別に件数（％）と処理時間による分布グラフを作成できる |  |  | 0
|  | 6-8-8 | 分布グラフは任意に指定した期間内で、最大処理時間と平均処理時間がグラフ上で比較できる |  |  | 0
|  | 6-8-9 | テストした処理時間をCSVファイルに出力できる |  |  | 0
| 6-9 | マスター
|  | 6-9-1 | 患者属性情報の入力、訂正、削除が可能である、登録済みの患者属性情報は、ID入力時に該当する属性が表示される |  |  | 0
|  | 6-9-2 | 患者の感染症情報は検査結果と連動し更新される |  |  | 0
|  | 6-9-3 | 患者の血液型情報は血液型検査結果と連動し更新される |  |  | 0
|  | 6-9-4 | ユーザーの権限に沿って、操作（参照、追加・更新・削除）の制限ができる |  |  | 0
|  | 6-9-5 | 採取量計算は項目加算、容器最大量、最低量＋項目加算の計算に対応できる |  |  | 0
|  | 6-9-6 | マスターの操作ログ管理ができる |  |  | 0
|  | 6-9-7 | マスター整合性チェックが行える、整合性チェック時にエラー表示できる |  |  | 0
|  | 6-9-8 | マスターメンテナンスガイドあるいはマニュアルが整備されている |  |  | 0
|  | 6-9-9 | CSVまたはExcel形式でファイル出力ができる |  |  | 0
|  | 6-9-10 | 権限のあるユーザーのみメンテナンスできる |  |  | 0
|  | 6-9-11 | 項目情報、容器情報、精度管理試料情報については世代管理できる |  |  | 0
|  | 6-9-12 | マスターの内容に関して十分に教育する |  |  | 0
|  | 6-9-13 | 基準値の変更を忘れた時のために、指定範囲の受付のHLチェックを更新できる |  |  | 0
|  | 6-9-14 | マスターを誤って登録した場合、元に戻すことができる |  |  | 0
7 | その他
| 7-1 | サービス監視機能
|  | 7-1-1 | システム管理者が常駐業務の通信状況を把握する為の専用画面を有する |  |  | 0
|  | 7-1-2 | 端末で動作しているサービス（分析装置）一覧が確認できる |  |  | 0
|  | 7-1-3 | サービス（分析装置）停止を検知した場合、ユーザーに通知できる |  |  | 0
|  | 7-1-4 | 通信状況および精度管理の実施状況を表示できる |  |  | 0
|  | 7-1-5 | 通信状態に異常がある場合、強調表示される |  |  | 0
|  | 7-1-6 | 起動している端末、システム起動有無、IPアドレスが表示できる |  |  | 0
|  | 7-1-7 | 管理端末から任意で他端末のシステム起動、終了、再起動の指示ができる |  |  | 0
|  | 7-1-8 | 管理端末から任意で他端末のアプリの開く、閉じる、サービスの開始、終了が指示できる |  |  | 0
| 7-2 | 保守体制
|  | 7-2-1 | 保守契約により、専用の電話サポート受付窓口が利用できる | ☆ |  | 0 |  | NG
|  | 7-2-2 | 電話サポート受付窓口は専任体制で設置されており、24時間365日受付ができる |  |  | 0
|  | 7-2-3 | 電話サポートやリモートメンテナンスサービスの対応については平日・営業時間中に実施できる |  |  | 0
| 7-3 | その他
|  | 7-3-1 | 患者単位のカレンダー形式で検査情報（検体検査、細菌検査など）を表示できる |  |  | 0
|  | 7-3-2 | システム利用者間のコミュニケーション機能を有する |  |  | 0
|  | 7-3-3 | システム操作補助ツールとしてヘルプ機能を有する |  |  | 0
|  | 7-3-4 | 検査システム稼動中であってもExcel、Wordなどのソフトが利用できる |  |  | 0
[5 empty] | 合計 | 0
[5 empty] | 総数 | 573
[5 empty] | 総点数 | 1146

## 細菌
【検査システム更新】システム要求仕様書（細菌）
「回答」・・・ ○：標準機能として可能 △：一部可能、カスタマイズにより可能、将来的には可能 ×：不可能
※必須項目は標準機能として満たすこと（「○」回答）
項目 |  |  |  | 必須 | 回答 | 計 | 備考
1 | システム基本性能
| 1-1 | システム基本仕様 | [5 empty] | 必須判定
|  | 1-1-1 | 細菌検査データをサーバのハードディスク内に20年以上保存できる | ☆ |  | 0 |  | NG
|  | 1-1-2 | 病院情報システム（HIS）のダウン時もシステムを利用できる | ☆ |  | 0 |  | NG
|  | 1-1-3 | 市販のウイルス対策ソフトに対応しているシステムである |  |  | 0
|  | 1-1-4 | システム起動時に利用者を認証する機能（ID・パスワード入力）を有する | ☆ |  | 0 |  | NG
|  | 1-1-5 | システムデータの更新情報を操作者情報とともに管理できる（ログ管理） | ☆ |  | 0 |  | NG
|  | 1-1-6 | ログを暗号化し、専用ツールで確認できる |  |  | 0
|  | 1-1-7 | ユーザーにより表示可能なメニューを制限できる |  |  | 0
|  | 1-1-8 | 日勤、時間外にて、表示メニューを切り替えることができる |  |  | 0
|  | 1-1-9 | 端末ごとにメニューを切り替えることができる |  |  | 0
|  | 1-1-10 | 職員情報（ログイン設定）を検体検査システムと共有できる |  |  | 0
|  | 1-1-11 | 検体検査システムと細菌検査システムの画面間で、患者情報などを引き継いで画面遷移できる |  |  | 0
|  | 1-1-12 | 一覧表示を有する画面では、一覧から遷移する画面を任意に設定でき、ダブルクリックや専用ボタンにより画面遷移できる |  |  | 0
|  | 1-1-13 | 重要度の高いマスターメンテナンス画面におけるガイド機能を有する |  |  | 0
|  | 1-1-14 | 編集頻度の高いマスターメンテナンス画面には、登録済みのマスター情報をコピーして追加作成する機能を有する |  |  | 0
|  | 1-1-15 | システム連携で障害が発生した場合、システムからユーザーへ通知するアラート機能がある |  |  | 0
|  | 1-1-16 | マスター、細菌検査データの変更履歴を保存できる |  |  | 0
|  | 1-1-17 | データベースは定期的にバックアップできる | ☆ |  | 0 |  | NG
|  | 1-1-18 | 受付状況、未到着状況の一覧表示ができる |  |  | 0
|  | 1-1-19 | 病院情報システムから取得した任意の患者情報を画面表示できる |  |  | 0
|  | 1-1-20 | 受付、到着、ラベル発行、データ登録などの日時を確認できる |  |  | 0
|  | ― | コードとして使用可能な文字は以下の通り | ― | ― | ―
|  | 1-1-21 | ・半角数字 |  |  | 0
|  | 1-1-22 | ・半角英字 |  |  | 0
|  | ― | 各情報の最大桁数は以下の通り | ― | ― | ―
|  | 1-1-23 | ・材料：最大３桁 |  |  | 0
|  | 1-1-24 | ・依頼科・病棟：最大４桁 |  |  | 0
|  | 1-1-25 | ・結果値コード：３桁 |  |  | 0
|  | 1-1-26 | ・コメントコード：３桁 |  |  | 0
|  | 1-1-27 | ・検査関連コード（オーダー関連情報、菌、薬剤、検査項目など）：最大６桁 |  |  | 0
|  | ― | 登録可能な情報数は以下の通り | ― | ― | ―
|  | 1-1-28 | ・最大受付数：年月日通番で最大99,999件 |  |  | 0
|  | 1-1-29 | ・同定菌情報：最大99菌 |  |  | 0
|  | 1-1-30 | ・検査関連（オーダー関連情報、薬剤、検査項目など）：制限なし |  |  | 0
| 1-2 | HIS連携
|  | 1-2-1 | 病院LANを介してHIS（電子カルテ）から検査オーダ情報を受信できる | ☆ |  | 0 |  | NG
|  | 1-2-2 | 検査結果に関わる全ての情報をHIS（電子カルテ）へ送信できる | ☆ |  | 0 |  | NG
|  | 1-2-3 | 細菌検査の到着情報をHIS（電子カルテ）へ送信できる | ☆ |  | 0 |  | NG
|  | 1-2-4 | 検体検査システムとの検査結果を取得できる、結果値の取得期間においては設定で変更できる（WBC、CRPなどの検査結果） |  |  | 0
2 | 検査業務
| 2-1 | 検査依頼
|  | 2-1-1 | 受付入力時、1検体ごとに検査依頼と患者属性情報の登録および訂正ができる | ☆ |  | 0 |  | NG
|  | 2-1-2 | 受付入力時、検体番号の自動採番ができる |  |  | 0
|  | 2-1-3 | 検体番号発番は、日付および番号で任意指定ができる |  |  | 0
|  | 2-1-4 | 検体番号は、年通番、月通番、日通番から選択できる |  |  | 0
|  | 2-1-5 | 一般細菌、抗酸菌で個別に検体番号の通番方法を選択できる |  |  | 0
|  | 2-1-6 | 同一画面で一般細菌、抗酸菌の受付を登録できる |  |  | 0
|  | 2-1-7 | キーボードによるマニュアル受付（用手受付）ができる |  |  | 0
|  | 2-1-8 | 受付入力時、患者番号入力のタイミングで上位システムより患者属性情報を取り込める |  |  | 0
|  | 2-1-9 | 受付後、患者基礎情報以外の修正ができる |  |  | 0
|  | 2-1-10 | 到着済み検体の受付削除、削除取消ができる |  |  | 0
|  | 2-1-11 | 感染履歴として、特定菌ごとに初回、前回、最新の検出日付を持つことができる |  |  | 0
| 2-2 | 到着確認
|  | 2-2-1 | 採取ラベルバーコードを読み取り、検体の到着確認ができる | ☆ |  | 0 |  | NG
|  | 2-2-2 | 一般細菌、抗酸菌、迅速検査の到着確認ができる |  |  | 0
|  | 2-2-3 | 病院情報システムの1件の依頼から一般細菌と抗酸菌の受発番号を別々に発番できる |  |  | 0
|  | 2-2-4 | 到着検体を一覧で確認できる | ☆ |  | 0 |  | NG
|  | 2-2-5 | 到着時にラベルの出力ができる |  |  | 0
|  | 2-2-6 | 到着時にワークシートの発行ができる |  |  | 0
|  | 2-2-7 | 到着確認を実施した検体の依頼詳細情報を画面に表示できる |  |  | 0
|  | 2-2-8 | 前回値情報の表示ができる |  |  | 0
|  | 2-2-9 | 性状・M&Jなどの検査材料に関する情報を登録できる |  |  | 0
|  | 2-2-10 | 到着確認せずに検体の受け取りのみを記録、一覧表示できる |  |  | 0
|  | 2-2-11 | 到着時、他部門の検体を受け付けないようチェックができる |  |  | 0
|  | 2-2-12 | 到着時に指定条件（菌前回値、抗酸菌前回陽性、依頼コメント）での警告メッセージ表示ができる |  |  | 0
| 2-3 | ラベル発行
|  | 2-3-1 | 一般細菌、抗酸菌の培地ラベルが発行できる | ☆ |  | 0 |  | NG
|  | 2-3-2 | 培地ラベルの再発行ができる |  |  | 0
|  | 2-3-3 | 培地ラベルの未出力・出力済の管理ができる |  |  | 0
|  | 2-3-4 | 培地ラベルは任意の分割数のラベルを発行できる |  |  | 0
|  | 2-3-5 | 培地名を印字できる |  |  | 0
|  | 2-3-6 | 採取ラベルを発行できる |  |  | 0
|  | 2-3-7 | 分析機用に検体ごと、菌株ごとのラベルを出力できる |  |  | 0
| 2-4 | ワークシート
|  | 2-4-1 | ワークシートを印刷できる | ☆ |  | 0 |  | NG
|  | 2-4-2 | 各種条件（受付日範囲、受発番号範囲、材料グループ）により印刷ができる |  |  | 0
|  | 2-4-3 | ワークシートの未出力・出力済の管理ができる |  |  | 0
|  | 2-4-4 | ワークシートに前回値を印字できる |  |  | 0
|  | 2-4-5 | ワークシートのレイアウトを任意に変更できる |  |  | 0
| 2-5 | 結果入力（一般細菌、抗酸菌）
|  | ― | 以下の形式で一般細菌、抗酸菌の結果入力ができる | ― | ― | ―
|  | 2-5-1 | ・受付番号別 | ☆ |  | 0 |  | NG
|  | 2-5-2 | ・塗抹結果一括 |  |  | 0
|  | 2-5-3 | ・抗酸菌培養一括（固体・液体） |  |  | 0
|  | 2-5-4 | ・迅速検査一括 |  |  | 0
|  | 2-5-5 | ・抗酸菌遺伝子一括 |  |  | 0
|  | 2-5-6 | ・同定菌一括 |  |  | 0
|  | ― | 以下のいずれかの方法で結果の入力ができる | ― | ― | ―
|  | 2-5-7 | ・コード入力 | ☆ |  | 0 |  | NG
|  | 2-5-8 | ・テキスト入力 |  |  | 0
|  | 2-5-9 | ・補助入力画面での選択 |  |  | 0
|  | 2-5-10 | 菌選択の補助入力画面は文字列検索、菌グループの候補を選択して絞り込みができる |  |  | 0
|  | 2-5-11 | 担当者設定ができる（最終更新者・塗抹・迅速・同定・抗酸菌PCR・抗酸菌培養） |  |  | 0
|  | 2-5-12 | 抗酸菌は固形培地、液体培地の培養結果を入力できる |  |  | 0
|  | 2-5-13 | 臨床など関連部門への連絡記録を入力できる |  |  | 0
|  | 2-5-14 | 受付単位・患者単位のメモを入力できる |  |  | 0
|  | 2-5-15 | 固形培地の観察結果は12週まで入力、過去の観察履歴を確認できる |  |  | 0
|  | 2-5-16 | 検体情報、材料種別ごとの過去データと、検体検査結果（WBC、CRPなど）を参照できる |  |  | 0
|  | 2-5-17 | 塗抹鏡検の画像を表示できる |  |  | 0
|  | 2-5-18 | 直近に登録した結果までの前回値を確認できる |  |  | 0
|  | 2-5-19 | 前回値は材料または材料グループでの絞り込み表示ができる |  |  | 0
|  | 2-5-20 | 菌の詳細情報をPDFファイルとして登録、結果入力画面で確認できる |  |  | 0
|  | 2-5-21 | 過去検出した菌の警告の表示、詳細が確認できる |  |  | 0
|  | 2-5-22 | 1検体あたり30菌株の結果を登録できる |  |  | 0
|  | 2-5-23 | 1菌株あたり99薬剤の結果を登録できる |  |  | 0
|  | 2-5-24 | Geckler・Qスコア、BVスコアを自動計算できる |  |  | 0
|  | 2-5-25 | 薬剤感受性結果はMIC値、阻止円半径、判定を入力できる |  |  | 0
|  | 2-5-26 | 菌と薬剤MIC値の組み合わせにより、判定の自動計算ができる |  |  | 0
|  | 2-5-27 | 菌と薬剤阻止円径の組み合わせにより、判定の自動計算ができる |  |  | 0
|  | 2-5-28 | 薬剤感受性結果の異常結果チェックができる |  |  | 0
|  | 2-5-29 | 薬剤感受性の結果により菌名と判定結果の更新ができる |  |  | 0
|  | 2-5-30 | 確認試験の結果により菌名と判定結果の更新ができる |  |  | 0
|  | 2-5-31 | 同定、薬剤感受性結果の入力内容により、警告菌チェック（警告、耐性、異常、注意など）ができる |  |  | 0
|  | 2-5-32 | 新規検出した菌の管理ができる |  |  | 0
|  | 2-5-33 | 結果入力時、菌に関する辞書情報が表示できる |  |  | 0
|  | 2-5-34 | パネル指定時の薬剤以外に、使用（投与）薬剤、追加薬剤を感受性薬剤として、展開可能である |  |  | 0
|  | 2-5-35 | HISへの結果送信時刻の履歴が参照できる |  |  | 0
|  | 2-5-36 | 処理歴で、検体受付から上位システムへの結果送信までの履歴が確認できる |  |  | 0
|  | 2-5-37 | 血液培養の経過状況を指定のタイミングで登録、HISへ送信できる |  |  | 0
|  | 2-5-38 | 個別入力画面からFilmArray用結果画面を表示し、結果の参照・入力ができる |  |  | 0
|  | 2-5-39 | 患者単位で同一採取日の他受付の検査進捗状況を一覧で確認できる |  |  | 0
|  | 2-5-40 | 患者単位で感受性結果のCLSIが前回値と異なる場合に警告表示できる |  |  | 0
|  | 2-5-41 | 検査結果の承認記録を保存できる |  |  | 0
|  | 2-5-42 | HISへの最終報告の際、承認を必須とすることができる |  |  | 0
|  | 2-5-43 | 検体検査システムと連携し、細菌検査以外の検査結果値を表示できる |  |  | 0
|  | 2-5-44 | 医事請求が必要な項目を自動で判断し、画面上でチェックできる |  |  | 0
|  | 2-5-45 | 抗酸菌液体培養の経過状況を指定のタイミングで登録、HISへ送信できる |  |  | 0
| 2-6 | 分析装置接続
|  | ― | 下記の分析装置と接続できる。 | ― | ― | ―
|  | 2-6-1 | ・同定検査装置 | ☆ |  | 0 |  | NG
|  | 2-6-2 | ・薬剤感受性検査装置 | ☆ |  | 0 |  | NG
|  | 2-6-3 | ・血液培養装置 | ☆ |  | 0 |  | NG
|  | 2-6-4 | ・抗酸菌液体培養装置 |  |  | 0
|  | 2-6-5 | 同定及び感受性の依頼は、予測菌名の入力により使用機器やプレートを自動選択し、分析装置に依頼データを転送できる |  |  | 0
|  | 2-6-6 | 分析装置と依頼項目、測定結果を送受信できる | ☆ |  | 0 |  | NG
|  | 2-6-7 | 同定菌及び感受性結果を受信すると、菌名の自動更新処理、感受性の再判定、新規検出菌の判定、菌コメントの自動挿入等の処理ができる |  |  | 0
|  | 2-6-8 | 使用試薬（薬剤パネルなど）の変更は、マスター入力により対応できる |  |  | 0
|  | 2-6-9 | 精度管理株のデータを取り込み、基準値との比較結果をExcel形式で出力できる |  |  | 0
|  | 2-6-10 | 担当者で絞り込み、自担当分だけ分析装置へ依頼送信できる |  |  | 0
|  | 2-6-11 | 分析装置に読み込ませるラベルが発行できる |  |  | 0
|  | 2-6-12 | 依頼送信、結果受信、通信エラーなどの通信状況を一括で確認、検索できる |  |  | 0
|  | 2-6-13 | 血液培養装置へのボトル装填時に自動で到着確認ができる |  |  | 0
|  | 2-6-14 | 同定感受性検査装置で再検を行った場合に履歴を参照、過去のオンライン結果を再登録できる |  |  | 0
|  | 2-6-15 | 送信対象の依頼で使用するパネルの数を一覧表示できる |  |  | 0
|  | 2-6-16 | 血液培養装置への装填時にボトルが不正（ボトル種類の重複、指定外の材料、該当依頼なし）だった場合、指定の端末にアラートを通知できる |  |  | 0
|  | 2-6-17 | 血液培養装置、抗酸菌培養装置から陽性結果を受診した場合、指定の端末にアラートを通知できる |  |  | 0
|  | 2-6-18 | 血液培養装置、抗酸菌培養装置から結果を受診した場合、自動でHISに報告できる |  |  | 0
|  | 2-6-19 | 同定検査装置、薬剤感受性検査装置の結果をHIS等外部システムに自動送信できる |  |  | 0
|  | 2-6-20 | MALDIから受信した結果情報を一覧で参照できる |  |  | 0
3 | 管理業務
| 3-1 | 画像管理
|  | 3-1-1 | 画像を取り込むことができる |  |  | 0
|  | 3-1-2 | 画像登録されている対象を一覧表示できる |  |  | 0
|  | 3-1-3 | 画像にコメントを付加できる |  |  | 0
|  | 3-1-4 | 画像ごとに登録したコメントで画像を検索できる |  |  | 0
|  | 3-1-5 | 画像に矢印や文字などを付加して保存できる |  |  | 0
|  | 3-1-6 | 取り込んだ画像を用いて報告書の作成ができる |  |  | 0
| 3-2 | 報告書管理
|  | 3-2-1 | 検査結果報告書を出力できる | ☆ |  | 0 |  | NG
|  | 3-2-2 | １検体に対し、複数種類の報告書を出力できる |  |  | 0
|  | 3-2-3 | 報告書の出力管理ができる |  |  | 0
|  | 3-2-4 | 詳細画面で指定した報告順で、菌株毎の結果を並び替えて印字できる |  |  | 0
| 3-3 | 管理帳票
|  | 3-3-1 | 検査終了後の特定情報を一覧帳票に出力できる |  |  | 0
|  | 3-3-2 | 医事会計追加検査一覧を出力できる |  |  | 0
|  | 3-3-3 | 感染対策提出用の特定菌検出一覧を出力できる |  |  | 0
| 3-4 | 統計、リスト作成、データ抽出
|  | ― | 以下の統計を作成できる | ― | ― | ―
|  | 3-4-1 | ・受付、菌、依頼項目の件数を材料や依頼科・病棟ごとに集計 | ☆ |  | 0 |  | NG
|  | 3-4-2 | ・菌出現率、菌陽性率、菌検出率の集計 |  |  | 0
|  | 3-4-3 | ・感受性率の集計およびアンチバイオグラムの作成 |  |  | 0
|  | 3-4-4 | ・指定の菌、薬剤でMIC値の分布を集計 |  |  | 0
|  | 3-4-5 | ・血液培養２セット採取率、陽性率、汚染率を集計 |  |  | 0
|  | 3-4-6 | ・依頼科・病棟ごとに検出菌を集計し、検出数が多い順に表示 |  |  | 0
|  | 3-4-7 | ・指定の検出菌の耐性化率を集計 |  |  | 0
|  | 3-4-8 | ・各種検査依頼項目の件数集計 |  |  | 0
|  | ― | 以下のリストを作成できる | ― | ― | ―
|  | 3-4-9 | ・指定の検出菌を一覧表示 |  |  | 0
|  | 3-4-10 | ・指定の感受性結果が含まれる検出菌を一覧表示 |  |  | 0
|  | 3-4-11 | ・新規／継続の条件を指定して検出菌の新規／継続の状況を一覧表示 |  |  | 0
|  | 3-4-12 | ・血液培養陽性者を一覧表示 |  |  | 0
|  | 3-4-13 | ・抗酸菌培養陽性者を一覧表示 |  |  | 0
|  | 3-4-14 | ・薬剤感受性検査の異常結果を一覧表示 |  |  | 0
|  | 3-4-15 | ・削除した受付を一覧表示 |  |  | 0
|  | 3-4-16 | ・削除した依頼項目を一覧表示 |  |  | 0
|  | 3-4-17 | ・削除した会計項目を一覧表示 |  |  | 0
|  | 3-4-18 | ・設定により自動更新された菌を一覧表示 |  |  | 0
|  | 3-4-19 | ・臨床など関連部門への連絡記録を一覧表示 |  |  | 0
|  | 3-4-20 | 設定により作成・保存した抽出条件・抽出形式で受付データを抽出できる |  |  | 0
|  | 3-4-21 | JANIS検査部門のフォーマット形式でサーベイランスデータを出力できる |  |  | 0
|  | 3-4-22 | ３ステップ以内の操作で統計が出力できる |  |  | 0
|  | 3-4-23 | 薬剤感受性検査は真菌のみで件数集計ができる |  |  | 0
|  | 3-4-24 | 各種検査依頼等の件数と、その件数に医事点数を積算した集計ができる |  |  | 0
| 3-5 | 保存菌株管理
|  | 3-5-1 | 一般細菌、抗酸菌の保存菌管理ができる |  |  | 0
|  | 3-5-2 | 管理画面にて、過去に登録した保存菌株の結果を参照できる |  |  | 0
|  | ― | 保存菌は以下の方法での登録が選択できる | ― | ― | ―
|  | 3-5-3 | ・結果入力画面での即時登録 |  |  | 0
|  | 3-5-4 | ・一覧画面での一括登録 |  |  | 0
|  | 3-5-5 | ・結果入力画面での候補登録後に一覧画面での一括登録 |  |  | 0
|  | 3-5-6 | 院内検査以外の保存菌を登録できる |  |  | 0
|  | 3-5-7 | 保存菌ラベルを発行、再発行できる |  |  | 0
|  | 3-5-8 | 菌株ラベルのレイアウトは任意に変更できる |  |  | 0
|  | 3-5-9 | 保存菌ラベルを任意の分割数で発行できる |  |  | 0
| 3-6 | 外部委託検査
|  | 3-6-1 | 外部委託検査依頼ファイルの作成、確認、印刷ができる | ☆ |  | 0 |  | NG
|  | 3-6-2 | 外部委託検査用の外注ラベルを出力できる |  |  | 0
|  | 3-6-3 | ファイルによる外部委託検査結果の取り込みができる |  |  | 0
|  | 3-6-4 | 外部メモリで依頼・結果ファイルのやり取りができる | ☆ |  | 0 |  | NG
|  | 3-6-5 | 複数外部委託業者と連携できる |  |  | 0
|  | 3-6-6 | 依頼中の検査内容が確認できる |  |  | 0
|  | 3-6-7 | 取り込んだ外部委託検査結果を一覧表示できる |  |  | 0
|  | 3-6-8 | 外注依頼対象項目と院内検査依頼対象項目の区別ができる |  |  | 0
| 3-7 | 精度管理
|  | 3-7-1 | 各種ATTC株を使って同定感受感受性自動分析装置からQC検体の測定結果を取り込める |  |  | 0
|  | 3-7-2 | 保QC検体の測定結果について承認チエックを入力可能である |  |  | 0
|  | 3-7-3 | ドライプレートについてもQC検体の結果を入力可能である |  |  | 0
|  | 3-7-4 | 培地についても精度管理が可能である |  |  | 0
| 3-8 | 追加会計
|  | 3-8-1 | 感受性などの追加検査に対して、一覧表示、医事課用の帳票を出力できる |  |  | 0
|  | 3-8-2 | 追加会計リストのレイアウトを任意に変更できる |  |  | 0
| 3-9 | 保守管理
|  | 3-9-1 | 保守契約により、年に１回のハードウェア診断の対応ができる |  |  | 0
|  | 3-9-2 | 専用の電話サポート受付窓口は専任体制で365日24時間受付ができる |  |  | 0
|  | 3-9-3 | 専用の電話サポート窓口が専任体制で設置されており、平日・営業時間中のサポートやリモートメンテナンスサービスが受けられる |  |  | 0
|  | 3-9-4 | 電話サポート窓口での受付についてはすべて履歴管理を行い、必要に応じて速やかに対応履歴一覧を提示できる |  |  | 0
| 3-10 | その他
|  | 3-10-1 | 患者単位のカレンダー形式で検査情報（検体検査、細菌検査など）を表示できる |  |  | 0
|  | 3-10-2 | システム利用者間のコミュニケーション機能を有する |  |  | 0
|  | 3-10-3 | システム操作補助ツールとしてヘルプ機能を有する |  |  | 0
|  | 3-10-4 | 検査システム稼動中であってもExcel、Wordなどのソフトが利用できる |  |  | 0
[5 empty] | 合計 | 0
[5 empty] | 総数 | 202
[5 empty] | 総点数 | 404

## 輸血
【検査システム更新】システム要求仕様書（輸血）
「回答」・・・ ○：標準機能として可能 △：一部可能、カスタマイズにより可能、将来的には可能 ×：不可能
※必須項目は標準機能として満たすこと（「○」回答）
項目 |  |  |  | 必須 | 回答 | 計 | 備考
1 | システム基本性能
| 1-1 | システム基本仕様 | [5 empty] | 必須判定
|  | 1-1-1 | システムの基本形態はクライアント／サーバシステムである |  |  | 0
|  | 1-1-2 | メインサーバに加えバックアップサーバへ常にデータをバックアップしている |  |  | 0
|  | 1-1-3 | バックアップサーバへの切替操作が容易である |  |  | 0
|  | 1-1-4 | 輸血検査データはサーバのハードディスク内に最大20年間保存できる（ハードディスク容量に依存する） | ☆ |  | 0 |  | NG
|  | 1-1-5 | ログは管理され、ファイヤーウォールなどセキュリティに十分配慮されている |  |  | 0
|  | 1-1-6 | システム起動時に利用者を認証する機能（ID・パスワード入力）を有する |  |  | 0
2 | 患者情報
| 2-1 | 患者情報管理
|  | 2-1-1 | 輸血管理システムの患者属性情報に対して、登録・更新・削除処理を行う機能を有する |  |  | 0
|  | 2-1-2 | 患者用に作成したファイル(PDF,Excel,Word等)を複数、患者情報として登録、保管する機能を有する |  |  | 0
|  | 2-1-3 | 製剤種毎の輸血効果分析をグラフで表示する機能を有すること。またグラフはコピーでき、他のファイルに転用が可能である |  |  | 0
|  | 2-1-4 | 患者コメントは、注意喚起の設定ができ、設定を行った場合、該当患者の画面を表示すると患者コメントがポップアップ表示される |  |  | 0
3 | 輸血検査オーダー
| 3-1 | 輸血検査オーダー管理
|  | 3-1-1 | 上位システムから検査依頼項目、患者基本情報、および依頼元情報を受信する機能を有する | ☆ |  | 0 |  | NG
|  | 3-1-2 | 到着確認実施情報を上位システムに送信する機能を有する |  |  | 0
|  | 3-1-3 | 検査オーダー一覧画面では、検体受付後の経過時間を表示する機能を有する |  |  | 0
|  | 3-1-4 | 検査オーダー一覧画面では、未受付・未検査・未送信一覧が表示できる機能を有する |  |  | 0
|  | 3-1-5 | 不規則抗体検査が陽性になった場合、陽性判定された年月日を記録し、表示する機能を有する | ☆ |  | 0 |  | NG
|  | 3-1-6 | 不規則抗体検査陽性者の検査結果が陰性になった場合、患者属性情報の不規則抗体結果を陰性で上書きしない設定を有する |  |  | 0
|  | 3-1-7 | 血液型検査・不規則抗体スクリーニング等で用いる検査用ワークシートを出力する機能を有する |  |  | 0
|  | 3-1-8 | 上記ワークシートは検体単位で選択できること。また、ワークシートテンプレートはユーザーメンテナンスが可能である |  |  | 0
|  | 3-1-9 | 血液型検査では、赤血球血液型(オモテ検査)、血漿抗体(ウラ検査)結果、フリーコメント、検査回数を表示する機能を有する |  |  | 0
|  | 3-1-10 | 同定された不規則抗体の種類および力価を保管する機能を有する |  |  | 0
|  | 3-1-11 | 結果入力時に前回値チェックを実施する機能を有する |  |  | 0
|  | 3-1-12 | 検査実施者名をデータとして保管する機能を有する |  |  | 0
|  | 3-1-13 | 用手法で入力した検査結果にはフラグを付与し、各検査歴画面でも参照できる |  |  | 0
|  | 3-1-14 | 検査結果が保留になった場合、保留になった検査上の理由をコメント形式で表示できる |  |  | 0
| 3-2 | 検査結果送信
|  | 3-2-1 | 上位システムへ検査結果を送信する機能を有する |  |  | 0
|  | 3-2-2 | 同一検体に血液型を含む複数オーダーを含み、血液型検査結果のみ結果が確定している場合、血液型検査結果の先送りができる |  |  | 0
| 3-3 | 全自動輸血検査装置との連携
|  | 3-3-1 | 全自動輸血検査装置へ、検査オーダーを送信する機能を有する | ☆ |  | 0 |  | NG
|  | 3-3-2 | 全自動輸血検査装置から、結果を受信する機能を有する | ☆ |  | 0 |  | NG
|  | 3-3-3 | 全自動輸血検査装置へ任意の項目を追加検査指示する機能を有する |  |  | 0
|  | 3-3-4 | 全自動輸血検査装置からの結果を解析し、判定保留結果に該当する場合は予め設定した追加検査を指示する自動再検機能を有する （血液型ウラ増強検査、D陰性確認試験、直接抗グロブリン試験、不規則抗体同定試験、Rh因子） |  |  | 0
|  | 3-3-5 | 全自動輸血検査装置で測定した内部精度管理試薬測定結果を取り込み、時系列管理図で表示、管理する機能を有する |  |  | 0
|  | 3-3-6 | 測定した検査結果画像をモノクロ/カラーいずれかのパターンで表示できること。また指定した画像を任意の場所に保管できる |  |  | 0
|  | 3-3-7 | 全自動輸血検査装置で検査に用いた試薬の有効期限、LOT情報を検査結果と共に表示し、保管、参照ができる |  |  | 0
|  | 3-3-8 | 新生児微量採血管検体に対応するために、指定の日齢未満の採血検体においては血液型検査依頼情報を血液型オモテ検査にて全自動輸血検査装置に送信し、結果取り込みを行える 仕様の使用有無および日齢指定をユーザ側で設定できる |  |  | 0
| 3-4 | 不規則抗体同定補助機能
|  | 3-4-1 | 不規則抗体検査に用いる赤血球試薬の抗原情報を取り込む機能を有する |  |  | 0
|  | 3-4-2 | 不規則抗体検査における赤血球試薬との反応パターン、並びに患者赤血球抗原情報を用いて消去法を行う機能を有する |  |  | 0
|  | 3-4-3 | 結果は手入力、全自動輸血検査装置からの結果取込の双方が実施可能である | ☆ |  | 0 |  | NG
|  | 3-4-4 | 任意の抗原組成情報を指定することで、登録済赤血球試薬から追加パネルの検索を行う機能を有する |  |  | 0
|  | 3-4-5 | 実施した同定作業結果は検査結果歴として保管し、参照が可能である |  |  | 0
|  | 3-4-6 | Kidd式、Duffy式といった患者抗原情報検査のための検査依頼を全自動輸血検査装置に依頼送信ができ、検査結果の受信、患者情報および同定作業への反映が実施できる |  |  | 0
4 | 輸血オーダー
| 4-1 | 血液製剤発注
|  | 4-1-1 | 日本赤十字社製「血液製剤発注システム」で利用できる血液製剤発注用二次元コードを表示、印刷する機能を有する |  |  | 0
|  | 4-1-2 | 血液製剤発注情報を受信済み輸血オーダーから作成する機能を有する |  |  | 0
|  | 4-1-3 | 血液製剤発注情報を製剤種、本数、血液型を指定して作成する機能を有する |  |  | 0
|  | 4-1-4 | 発注用二次元コードを作成し、登録作業が完了した輸血オーダーには、輸血オーダー一覧画面で「発注済」フラグを表示する機能を有する |  |  | 0
| 4-2 | 血液製剤入庫登録
|  | 4-2-1 | 血液製剤入庫時に二次元バーコードリーダーを用いた入庫登録が可能である | ☆ |  | 0 |  | NG
|  | 4-2-2 | 入庫登録画面から、全自動輸血検査装置に血液製剤型確認検査の依頼を送信する機能を有する |  |  | 0
|  | 4-2-3 | 入庫登録時に、血液製剤の外観確認結果を入力する機能を有する |  |  | 0
|  | 4-2-4 | 入庫製剤一覧のリストの印刷機能を有する |  |  | 0
|  | 4-2-5 | 血液製剤の加工情報(照射・洗浄)入力機能を有する |  |  | 0
|  | 4-2-6 | 不規則抗体対応抗原情報について登録できること。また登録は複数製剤連続での登録にも対応できる |  |  | 0
| 4-3 | 血液製剤放射線照射管理機能
|  | 4-3-1 | 血液製剤に放射線照射を行った場合、照射情報登録が可能である |  |  | 0
|  | 4-3-2 | 照射実施日を報告書、照射済ラベル、および適合ラベルに表示する機能を有する |  |  | 0
| 4-4 | 在庫管理
|  | 4-4-1 | 血液製剤、分画製剤などの院内在庫一覧表示を出力する機能を有する | ☆ |  | 0 |  | NG
|  | 4-4-2 | 期限切れ製剤在庫一覧表示を出力する機能を有する |  |  | 0
|  | 4-4-3 | 在庫検索機能を有し、有効期限切れチェックが可能である |  |  | 0
| 4-5 | 輸血オーダー管理（血液製剤）
|  | 4-5-1 | 上位システムから輸血オーダーを取り込む機能を有する | ☆ |  | 0 |  | NG
|  | 4-5-2 | 輸血オーダー一覧画面では、「緊急度」「不規則抗体保有患者」「特殊製剤」といった情報が含まれるオーダーに関しては通常オーダーとは別色調表示を行う機能を有する |  |  | 0
|  | 4-5-3 | オーダー受信時には操作端末上での通知だけでなく、積層信号灯と連携した音と光による通知機能を有する |  |  | 0
|  | 4-5-4 | 依頼製剤名、数量、依頼コメント等を入力する機能を有すること。数量は単位数入力・本数入力の双方に対応している |  |  | 0
|  | 4-5-5 | オーダー対応進捗状況を確認できる画面を有し、状況別オーダー一覧を表示する機能を有する |  |  | 0
|  | 4-5-6 | 輸血同意書の取得日を保持し輸血オーダーに反映する機能を有する |  |  | 0
|  | 4-5-7 | オーダー取込時に依頼箋を出力し、受付情報を上位にシステムに送信する機能を有する |  |  | 0
|  | 4-5-8 | 依頼コメントは依頼箋上、画面上の両方で表示可能である |  |  | 0
|  | 4-5-9 | 輸血用血液製剤の「出庫」「受取」「使用」「返品」について、時間・関与者・使用場所のトレース機能を持ち、履歴が上書きされずリアルタイムで参照可能である |  |  | 0
|  | 4-5-10 | 対象患者の生化学/血液データ最新値を輸血業務画面から上位システムに問い合わせができる |  |  | 0
|  | 4-5-11 | 毎日定期的に輸血オーダー対象患者の生化学/血液データ最新値を上位に自動問合せを行い、取り込む機能を有する |  |  | 0
|  | 4-5-12 | 検査システムと連携し、HbやPLTなどで輸血トリガー値を下回る結果値を受信した場合、通知できる |  |  | 0
|  | 4-5-13 | 輸血オーダーを自動取り込み/受信時自動保留する機能を有すること。設定は病院職員が任意で設定できる |  |  | 0
|  | 4-5-14 | 臨床からの連絡や輸血オーダーを進めるにあたって注意すべき事象が発生した場合、輸血オーダーに対するコメントが入力でき、予定画面にて参照できる |  |  | 0
| 4-6 | 血液製剤割当
|  | 4-6-1 | 輸血オーダーに対して、オーダー詳細画面にて製剤の割当を実施する機能を有する |  |  | 0
|  | 4-6-2 | 割当する製剤情報は、製剤貼付けバーコードをハンドスキャナで読取入力が可能である バーコードは一次元、二次元双方を用いることが可能である | ☆ |  | 0 |  | NG
|  | 4-6-3 | 割当時に患者血液型との照合、依頼製剤種との照合、有効期限、重複割当その他チェックを行う機能を有する |  |  | 0
|  | 4-6-4 | 割当時チェック項目、該当時警告動作、表示コメントについては製剤種別に設定する機能を有する |  |  | 0
|  | 4-6-5 | 割当実施情報を上位システムに送信する機能を有する |  |  | 0
|  | 4-6-6 | 患者が不規則抗体を保有する場合、製剤に登録されている抗原情報を参照し、適合しない場合は警告を表示できる |  |  | 0
| 4-7 | 交差適合試験管理
|  | 4-7-1 | 割当した製剤に対する交差適合試験依頼を、対象患者の検体IDバーコードをハンドスキャナで読み取ることで作成可能である |  |  | 0
|  | 4-7-2 | 検体IDバーコードをハンドスキャナで読み取る時に、対象患者の検体であるかチェックする機能を有する |  |  | 0
|  | 4-7-3 | 全自動輸血検査装置に交差適合試験依頼を送信・受信する機能を有する | ☆ |  | 0 |  | NG
|  | 4-7-4 | 交差適合試験は試験管法で実施した結果の手入力が可能である |  |  | 0
|  | 4-7-5 | 結果値は「適合」「不適合」が入力できる また、詳細結果入力欄として「生理食塩液法」「アルブミン法」「酵素法」「間接抗グロブリン法」「IgG感作赤血球」を保有する |  |  | 0
|  | 4-7-6 | 交差適合試験実施者を記録する機能を有する |  |  | 0
|  | 4-7-7 | ガイドライン基準を満たした場合における、コンピュータークロスマッチ機能を有する |  |  | 0
|  | 4-7-8 | 交差適合試験検体の採血日情報を元に、施設設定の有効期限内であるかどうかをチェックする機能を有する |  |  | 0
| 4-8 | 交差適合試験結果出力機能
|  | 4-8-1 | 交差適合試験の報告書印刷機能を有する 記載項目：患者ID、患者属性、病棟、製剤の種類、製剤の番号、試験結果、試験実施者、放射線照射日、その他 |  |  | 0
|  | 4-8-2 | 製剤に貼付けできる適合票ラベル印刷機能を有すること。 記載項目：患者ID、患者属性、病棟、製剤の種類、製剤の番号、試験結果、試験実施者、放射線照射日、その他 |  |  | 0
|  | 4-8-3 | 交差適合試験適合情報を上位システムに送信する機能を有する |  |  | 0
| 4-9 | 出庫管理
|  | 4-9-1 | 割当した製剤の出庫登録機能を有する 出庫情報は上位システムに送信できる | ☆ |  | 0 |  | NG
|  | 4-9-2 | 出庫する製剤情報は、血液製剤貼付けバーコードをハンドスキャナで読取入力が可能である バーコードは一次元、二次元双方を用いることが可能である |  |  | 0
|  | 4-9-3 | 出庫登録時の製剤の外観確認結果入力機能を有する |  |  | 0
|  | 4-9-4 | 出庫した製剤の一覧表示機能を有する |  |  | 0
| 4-10 | 実施情報管理
|  | 4-10-1 | 輸血実施情報は上位システムからの取込と手入力の双方で入力可能である |  |  | 0
|  | 4-10-2 | 輸血副反応情報入力機能を有する 輸血副反応項目はマスタ設定ができ、5分後・15分後・終了時で個別入力ができる |  |  | 0
|  | 4-10-3 | 実施情報および輸血副反応情報は製剤単位で管理する機能を有する |  |  | 0
|  | 4-10-4 | 出庫後の血液製剤の実施情報を一覧表示する機能を有する |  |  | 0
5 | 貯血オーダー
| 5-1 | 自己血採血オーダー管理
|  | 5-1-1 | 自己血貯血依頼受信時、自動で依頼票が印字される |  |  | 0
|  | 5-1-2 | 発番した製造番号を記載した自己血専用ラベルをカラーで印刷できる機能を有する |  |  | 0
|  | 5-1-3 | 自己血専用ラベルを用い、製造番号バーコードをハンドスキャナで読み取り入庫する機能を有する |  |  | 0
|  | 5-1-4 | 入庫登録時に、自己血製剤の外観確認結果を入力する機能を有する |  |  | 0
|  | 5-1-5 | 貯血オーダー詳細画面にて患者感染症の有無・同意書の有無を表示する機能を有する |  |  | 0
6 | 照会機能
| 6-1 | 患者情報
|  | 6-1-1 | 患者カナ氏名で輸血管理システムに登録されている患者基本情報の検索を行い、一覧形式で表示できる機能を有する |  |  | 0
|  | 6-1-2 | 前項一覧画面から、指定した患者の詳細情報が参照できる機能を有する |  |  | 0
|  | 6-1-3 | 患者詳細画面では項1-1記載項目が参照できる |  |  | 0
| 6-2 | 製剤情報
|  | 6-2-1 | 製剤番号をキーにして照会することができ、状態（輸血済、廃棄、在庫、出庫、入庫も使用もなし）を確認する機能を有する また、輸血済の場合は実施先患者も確認できる |  |  | 0
|  | 6-2-2 | 製造番号から製剤履歴を参照できる |  |  | 0
|  | 6-2-3 | 製剤履歴をcsv出力できる |  |  | 0
7 | その他
| 7-1 | レポート／統計
|  | 7-1-1 | 日報、週報、月報は既定報告書からプリセットを組むことで、一括印刷指示を行う機能を有する また、各報告書は任意で期間を設定した印刷が可能である |  |  | 0
|  | 7-1-2 | 血液製剤使用実態調査の集計出力機能を有する |  |  | 0
|  | 7-1-3 | J-HeST登録用のCSVファイル出力機能を有する |  |  | 0
|  | 7-1-4 | データ抽出は、項目別、製剤別など各種項目指定で抽出可能であり、CSVファイルなどへの変換機能を有する |  |  | 0
|  | 7-1-5 | レポートのデザイン変更機能を有しており、病院職員がデザイン変更を実施できる |  |  | 0
| 7-2 | マスタ保守
|  | 7-2-1 | 血液製剤、検査項目、権限者変更などのマスタ変更機能を有しており、病院職員がマスタ変更を実施できる |  |  | 0
|  | 7-2-2 | 輸血管理システムで管理しているマスタの情報を、CSVファイルに出力する機能を有する |  |  | 0
| 7-3 | サポート
|  | 7-3-1 | 障害発生時に24時間365日受付可能なコールセンターを保有している |  |  | 0
|  | 7-3-2 | リモートメンテナンスの機能を有し、病院監督下において障害復旧対応が可能である |  |  | 0
|  | 7-3-3 | 輸血療法、細胞療法の環境変化に対応したアップデートプログラムを開発し、年1回以上提供可能である |  |  | 0
|  | 7-3-4 | 上位のHISがダウンしても、輸血管理業務が停止しないシステムである | ☆ |  | 0 |  | NG
| 7-4 | ログイン、操作インターフェイス
|  | 7-4-1 | ログインアカウントは複数作成でき、パスワードはアカウント毎に個別管理する機能を有する |  |  | 0
|  | 7-4-2 | 職種別に使用機能、画面表示ボタン数を制限できる機能を有する |  |  | 0
|  | 7-4-3 | 検査・輸血・貯血業務の進捗、院内在庫状況・明日以降の予定を一画面で表示し、業務全体管理を補助する機能を有する |  |  | 0
[5 empty] | 合計 | 0
[5 empty] | 総数 | 119
[5 empty] | 総点数 | 238

## 試薬
【検査システム更新】システム要求仕様書（試薬）
「回答」・・・ ○：標準機能として可能 △：一部可能、カスタマイズにより可能、将来的には可能 ×：不可能
※必須項目は標準機能として満たすこと（「○」回答）
項目 |  |  |  | 必須 | 回答 | 計 | 備考
1 | システム基本性能
| 1-1 | システム基本仕様 | [5 empty] | 必須判定
|  | 1-1-1 | システムの基本形態はクライアント／サーバシステムである |  |  | 0
|  | 1-1-2 | メインサーバに加えバックアップサーバへ常にデータをバックアップしている |  |  | 0
|  | 1-1-3 | バックアップサーバへの切替操作が容易である |  |  | 0
|  | 1-1-4 | ログは管理され、ファイヤーウォールなどセキュリティに十分配慮されている |  |  | 0
|  | 1-1-5 | システム起動時に利用者を認証する機能（ID・パスワード入力）を有する |  |  | 0
| 1-2 | 動作環境
|  | 1-2-1 | 各画面でHelpを参照できる |  |  | 0
|  | 1-2-2 | 二次元ハンディターミナルを利用し、発注・出庫・棚卸などの処理ができる |  |  | 0
|  | 1-2-3 | 各部門PCにて、発注・出庫・棚卸などの処理ができる |  |  | 0
2 | マスター
| 2-1 | マスター一覧
|  | ― | システムには以下マスターが存在し、登録できる | ― | ― | ―
|  | 2-1-1 | ・取引先マスター |  |  | 0
|  | 2-1-2 | ・出庫先マスター |  |  | 0
|  | 2-1-3 | ・出庫先グループマスター |  |  | 0
|  | 2-1-4 | ・GS1-128マスター |  |  | 0
|  | 2-1-5 | ・品目マスター |  |  | 0
|  | 2-1-6 | ・ロケーションマスター |  |  | 0
|  | 2-1-7 | ・ロケーション品目マスター |  |  | 0
|  | 2-1-8 | ・部門マスター |  |  | 0
|  | 2-1-9 | ・部門グループマスター |  |  | 0
|  | 2-1-10 | ・保存方法マスター |  |  | 0
|  | 2-1-11 | ・単位マスター |  |  | 0
|  | 2-1-12 | ・担当者マスター |  |  | 0
|  | 2-1-13 | ・仕入先別品目マスター |  |  | 0
|  | 2-1-14 | ・倉庫マスター |  |  | 0
|  | 2-1-15 | ・費用名目マスター |  |  | 0
| 2-2 | 品目マスター
|  | ― | 品目マスターには以下情報を登録できる | ― | ― | ―
|  | 2-2-1 | ・品目コード |  |  | 0
|  | 2-2-2 | ・品目漢字名称 |  |  | 0
|  | 2-2-3 | ・品目カナ名称 |  |  | 0
|  | 2-2-4 | ・表示順 |  |  | 0
|  | 2-2-5 | ・バーコード |  |  | 0
|  | 2-2-6 | ・管理品目コード |  |  | 0
|  | 2-2-7 | ・製造元コード |  |  | 0
|  | 2-2-8 | ・品目区分 |  |  | 0
|  | 2-2-9 | ・規格 |  |  | 0
|  | 2-2-10 | ・管理評価単位 |  |  | 0
|  | 2-2-11 | ・管理評価単価 |  |  | 0
|  | 2-2-12 | ・品目管理部門 |  |  | 0
|  | 2-2-13 | ・発注方式コード |  |  | 0
|  | 2-2-14 | ・最大在庫量 |  |  | 0
|  | 2-2-15 | ・発注点 |  |  | 0
|  | 2-2-16 | ・１回当り発注数量 |  |  | 0
|  | 2-2-17 | ・発注サイクル区分 |  |  | 0
|  | 2-2-18 | ・毒劇物区分 |  |  | 0
|  | 2-2-19 | ・使用期限フラグ |  |  | 0
|  | 2-2-20 | ・LOT管理フラグ |  |  | 0
|  | 2-2-21 | ・保存方法 |  |  | 0
|  | 2-2-22 | ・開封後使用期限日数 |  |  | 0
|  | 2-2-23 | ・ABCランク |  |  | 0
|  | 2-2-24 | ・標準価格 |  |  | 0
|  | 2-2-25 | ・出庫先グループ |  |  | 0
|  | 2-2-26 | ・CAL実施管理フラグ |  |  | 0
|  | 2-2-27 | ・使用期限警告日数 |  |  | 0
|  | 2-2-28 | 部門ごとにマスター情報をインポート/エクスポートできる |  |  | 0
| 2-3 | 仕入先別品目修正ツール
|  | 2-3-1 | 検索条件（品目管理部門、品目区分、仕入先、基準日、品目コード、品目名、随契）を指定し、仕入先別品目マスターを抽出し、修正を行いたい品目を選択できる |  |  | 0
|  | 2-3-2 | 仕入先、発注規格、発注入数、発注単位、標準価格、発注単価、適用開始年月日、適用終了年月日を修正できる |  |  | 0
|  | 2-3-3 | 対象として品目に対して、仕入先と適用開始年月日を一括入力できる |  |  | 0
|  | 2-3-4 | 編集対象リストをファイル（Excel）出力できる |  |  | 0
|  | 2-3-5 | 編集対象ファイル（Excel）を取り込み、マスターに反映できる |  |  | 0
|  | 2-3-6 | 編集対象リストを印刷できる |  |  | 0
3 | 各種機能
| 3-1 | カレンダー機能
|  | 3-1-1 | カレンダーに各種イベントを表示できる 表示内容：発注情報、納品予定情報、入庫情報、出庫情報、使用期限情報、棚卸実施、任意に登録されたイベントなど |  |  | 0
|  | 3-1-2 | カレンダーの各日付を選択し、詳細情報を表示できる |  |  | 0
| 3-2 | 使用期限切迫品一覧
|  | 3-2-1 | 使用期限切迫品、または開封後使用期限切迫品一覧を表示できる |  |  | 0
|  | 3-2-2 | いずれも検索条件（本日から、1週間または2週間または4週間経過）を指定でき、検索できる |  |  | 0
|  | 3-2-3 | 表示された品目が使用中かどうか表示できる |  |  | 0
| 3-3 | 納期遅延一覧
|  | 3-3-1 | 納期遅延一覧を表示できる |  |  | 0
| 3-4 | 発注申請状況一覧
|  | 3-4-1 | 発注申請状況一覧を表示できる |  |  | 0
| 3-5 | 発注状況一覧
|  | 3-5-1 | 発注状況一覧を表示できる |  |  | 0
4 | 発注
| 4-1 | 発注申請
|  | 4-1-1 | 発注申請を新規登録できる | ☆ |  | 0 |  | NG
|  | 4-1-2 | 発注申請品目を変更、削除できる |  |  | 0
|  | 4-1-3 | 発注品目は検索条件（品目管理部門、品目区分、品目コード、品目名）を指定でき、検索できる |  |  | 0
|  | 4-1-4 | 発注申請数を入力できる | ☆ |  | 0 |  | NG
|  | 4-1-5 | 発注申請一覧表の印刷ができる |  |  | 0
|  | 4-1-6 | バーコード読み込みで品目を選択できる |  |  | 0
| 4-2 | 発注
|  | 4-2-1 | 発注申請データから発注を新規登録できる | ☆ |  | 0 |  | NG
|  | 4-2-2 | 発注申請データは検索条件（発注申請部門、品目区分）を指定でき、検索できる |  |  | 0
|  | 4-2-3 | 発注書を印刷できる | ☆ |  | 0 |  | NG
|  | 4-2-4 | システムで発番したバーコードラベルを印刷できる。バーコードラベルは、A4ラベル用紙またはラベルプリンターから出力ができる |  |  | 0
5 | 入庫
| 5-1 | 入庫
|  | 5-1-1 | GS1-128バーコード（二次元と複数行も可）、システムから出力したバーコード、GTIN-13バーコードを利用し、入庫ができる GS1-128バーコードを使用した場合、使用期限、ロット番号が同時に登録できる | ☆ |  | 0 |  | NG
|  | 5-1-2 | 発注情報を検索条件(品目管理部門、品目区分、仕入先、発注番号、品目コード、品目名）を指定して検索し、発注情報から品目を選択して入庫できる |  |  | 0
|  | 5-1-3 | GS1-128バーコード以外で入庫した場合、ロット番号と使用期限は手入力できる |  |  | 0
|  | 5-1-4 | 棚卸指示中の場合、入庫が行えないようロックをかけることができる |  |  | 0
|  | 5-1-5 | 危険物の品目が判別できる |  |  | 0
6 | 出庫
| 6-1 | 出庫
|  | 6-1-1 | GS1-128バーコード（二次元と複数行も可）、システムから出力したバーコード、GTIN-13バーコードを利用し、出庫ができる | ☆ |  | 0 |  | NG
|  | 6-1-2 | 入庫情報を検索条件(品目管理部門、品目区分、品目コード、品目名）を指定して検索し、入庫情報から品目を選択して出庫できる |  |  | 0
|  | 6-1-3 | 毒劇物に設定された品目の場合、担当者マスターで毒劇物出庫権限があるログイン者のみ出庫できる また、毒劇物出庫時に責任者、持出/持込者、出庫先の入力ができる |  |  | 0
|  | 6-1-4 | 棚卸指示中の場合、出庫、戻入、廃棄が行えないようロックをかけることができる |  |  | 0
7 | 棚卸
| 7-1 | 棚卸指示
|  | 7-1-1 | 対象とするロケーションをチェックし、棚卸指示を実行できる | ☆ |  | 0 |  | NG
|  | 7-1-2 | 棚卸指示中は入庫、出庫、在庫移動が行えないようロックをかけることができる |  |  | 0
|  | 7-1-3 | 棚卸指示書の印刷ができる |  |  | 0
| 7-2 | 棚卸結果入力
|  | 7-2-1 | 棚卸番号を入力すると該当する棚卸指示が表示され、棚卸結果（棚卸在庫数）を入力できる | ☆ |  | 0 |  | NG
8 | 照会
| 8-1 | 照会
|  | 8-1-1 | 要発注品目を検索できる |  |  | 0
|  | 8-1-2 | 発注申請状況情報をリスト表示できる |  |  | 0
|  | 8-1-3 | 発注状況情報をリスト表示できる |  |  | 0
|  | 8-1-4 | 納期遅延情報をリスト表示できる |  |  | 0
|  | 8-1-5 | 入庫状況情報をリスト表示できる |  |  | 0
|  | 8-1-6 | 出庫状況情報をリスト表示できる |  |  | 0
|  | 8-1-7 | 検索条件（品目管理部門、品目区分、品目コード、品目名、在庫ありのみ表示または在庫0でも表示または品目管理除外品も表示の指定、毒劇物のみの表示の指定、ロット単位の表示の指定など）を指定し、選択した品目の現況詳細（発注情報と在庫情報）、日別履歴（対象期間の入出庫、棚卸、廃棄、在庫残などの処理歴）、月別履歴（対象期間の月ごとの発注数、入庫数、出庫数、棚卸差異数、廃棄数、月末在庫数の数量または金額）をリスト表示できる また、月別履歴はX軸を年月、Y軸を値とした、発注数、入庫数、出庫数、廃棄数、月末在庫数の折れ線グラフが表示できる |  |  | 0
|  | 8-1-8 | 検索条件（品目区分、品目管理部門、過剰在庫（在庫月数○ヶ月以上（平均出庫数算出期間○ヶ月））または不動在庫（○ヶ月以上出庫なし）またはLOT使用期限切れ在庫（検索日指定）または最大在庫量超過にチェック）を指定し、不良在庫情報をリスト表示できる |  |  | 0
|  | 8-1-9 | 棚卸番号または棚卸実施期間を指定し、棚卸結果情報をリスト表示できる このとき、棚卸差異数ゼロのものは表示しないこともできる |  |  | 0
|  | 8-1-10 | 検索条件（照会年月、品目管理部門、品目区分、品目コード、ABCランク、在庫金額（○円以上/以下）、品目名）を指定し、月次在庫情報をリスト表示できる |  |  | 0
|  | 8-1-11 | 検索条件（品目管理部門、品目区分、検索日数（任意の日数または1週間、2週間、4週間のいずれか、出庫済みのみ抽出のチェック）を指定し、使用期限切迫品情報をリスト表示できる |  |  | 0
9 | 統計
| 9-1 | ABC分析
|  | 9-1-1 | 数量または金額をチェックし、検索条件（品目管理部門、品目区分、期間）を指定して抽出された品目のABC分析ができ、品目マスターにABCランクの反映ができる |  |  | 0
|  | 9-1-2 | ABCランクの構成比率のグラフを表示できる |  |  | 0
| 9-2 | 月次データ集計
|  | 9-2-1 | 月単位で各品目の在庫評価単価、在庫評価金額、在庫評価単価（先入先出）、在庫評価金額（先入先出）、在庫評価単価（移動平均）、在庫評価金額（移動平均）を計算し集計できる |  |  | 0
| 9-3 | 試薬管理台帳
|  | 9-3-1 | 品目ごとまたは分析装置ごとまたはロケーションごとの試薬管理台帳の出力ができる |  |  | 0
|  | 9-3-2 | 検索条件（検索期間、出庫先グループ、出庫先、ロケーション、品目管理部門、品目区分、品目）を指定し、試薬管理台帳をリスト表示できる |  |  | 0
|  | 9-3-3 | リストの表示内容をファイル(Excel)出力できる |  |  | 0
|  | 9-3-4 | リストの表示内容を印刷できる |  |  | 0
| 9-4 | 毒劇物管理台帳
|  | 9-4-1 | 品目ごとに毒劇物の出納記録台帳、および払出記録台帳の出力ができる |  |  | 0
|  | 9-4-2 | 検索条件（検索期間、出庫先グループ、出庫先、ロケーション、品目管理部門、品目区分、品目、バーコード）を指定し、毒劇物管理台帳をリスト表示できる |  |  | 0
|  | 9-4-3 | 内容量で管理する液体品目の場合、在庫数は「(未使用)本 (残量)ml」のように表示できる |  |  | 0
| 9-5 | コスト計算
|  | 9-5-1 | 検索条件（検索期間、部門、分析装置（出庫先））を指定し、各測定項目の測定コストを計算し、リスト・グラフ表示できる 計算内容：金額合計、1測定の金額、1日あたりの金額 |  |  | 0
[5 empty] | 合計 | 0
[5 empty] | 総数 | 110
[5 empty] | 総点数 | 220

## 合計
検体 | 0 | / | 1146
細菌 | 0 | / | 404
輸血 | 0 | / | 238
試薬 | 0 | / | 220
計 | 0 |  | 2008